消毒供应质量追溯管理系统升级项目

参数需求

# 项目名称

项目名称：消毒供应质量追溯管理系统升级项目

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应质量追溯管理系统升级 | 详见 3.1供应质量追溯管理系统升级 | 1套 |
| 2 | 接口管理 | 详见 3.2 接口管理 | 1套 |
| 3 | 配套硬件 | 详见 3.3 配套硬件 | 1批 |

# 详细配置参数

## 3.1供应质量追溯管理系统升级

| 模块 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | 支持标准及规范 | 满足医院消毒供应业务开展及院感控制的需要，满足消毒供应各种规范文件和检查评审的要求，包括如下规范性文件中对消毒供应业务的要求： - 国家卫健委2022年第31号文件《三级医院评审标准 (2022年版)》 - 国家卫健委WS310-2016《消毒供应中心标准》 - 国家卫健委医院管理研究所国卫医研函[2024]185号《消毒供应质量控制指标(2024年版)》 - 国家卫健委国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版） - 中国卫生监督协会团体标准WSJD39—2023《医疗机构消毒供应中心物品信息追溯系统要求》 - 国家卫健委2021年《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》 |
|  | 信息化管理 | 实现消毒供应中心无菌物品处理流程的信息化，明确消毒供应中心工作人员的岗位职责，形成完善、科学的管理制度。 |
|  | 全面质量追溯 | 使用一维条码、二维码等信息载体技术，实现对各类无菌包及医院消毒供应中心要求的其他非追溯物品在申请、回收、清洗、装配、审核、灭菌、发放、使用等全生命周期闭环流程的全面质量追溯。 |
|  | 系统的功能与数据的升级 | ★实现医院现有的消毒供应质量追溯管理系统的功能与数据的无缝平滑升级。系统功能包括科室申领、回收、清洗、装配、灭菌、发放、使用等闭环流程功能，系统数据包括系统的基础数据字典和运行时产生的业务数据，基础数据字典包括医院所使用的所有器械包、消毒物品的定义数据，器材料定义数据，清洗篮筐、清洗机、清洗程序，灭菌篮筐、灭菌器、灭菌程序、质量监测定义数据，外来器械包定义数据;人员、科室数据等;运行数据包括科室的申请记录、供应室的回收录、清洗、包装、灭菌物品发放记录、用户进行登录等操作的日志记录等。 |
| 技术要求 | 系统架构 | ★1.系统必须采用基于Java平台的Java EE技术体系，基于主流的开放平台，支持多种操作系统和平台架构，满足高可靠性以及可扩展性的需求；系统基于B/S（浏览器/服务器）架构，前端客户机采用浏览器，使用简捷，易学易用，便于维护。客户端浏览器应支持常用的各种浏览器，包括Google Chrome，Microsoft Edge等。 3.客户端操作系统支持目前主流的操作系统，包括Windows 7/8/10/11等。 |
|  | 数据库及操作系统支持 | 1.系统支持SQL Server、Oracle、MySQL等主流数据库。 ▲2.支持信创名单上的国产数据库。 3.支持各类主流的服务器操作系统，支持Windows、Linux操作系统。 ▲4.支持信创名单上的国产操作系统。 |
|  | 接口及安全要求 | 1.系统基于SOA架构，支持ESB服务总线，便于与其它系统的对接与扩展。 2.具有开放的体系与接口可与业务系统进行数据交换，可实现数据的互联互通。 3.具备严格的权限管理及控制体系，并支持数字认证、数字签名等技术，可以方便的与CA系统整合，保证系统安全。 4.系统支持和提供Web Service（符合WS-Security技术标准）接口、文件包或读写数据库等方式与其他系统交换数据。 |
| 性能要求 | 响应时间与并发访问 | 后台管理系统支持最大并发量不小于300，同时在线人数不小于3000，系统运行流畅，具有良好的响应性能，用户日常操作的响应时间不大于3秒。 |
|  | 稳定性 | 通过良好的系统架构设计，可通过集群等软硬件设备的运用，通过与安全支撑平台的接口等多种手段，保证系统运行的稳定性 |
|  | 不间断性 | 为保证系统二十四小时提供不间断访问，支持在关键路径上实现冗余，关键点上实现热备或群集，并保证运行中的数据同步和故障发生时系统自动接管或切换。 |
| 图像和视频采集管理 | 图像和视频采集 | 1.支持器械包的图像和视频采集功能。通过高拍仪或电脑连接的高清摄像头，可采集回收、装配环节的照片和视频，并关联到器械包。 2.关联包外标签，扫描标签条码即可查询采集到的图像和视频信息。 |
|  | ▲超期自动删除 | 可设置图像和视频保存的天数，超过保存期限的图像和视频会自动删除，以释放存储空间。 |
| 数据可视化 | 数据可视化 | 1.在监控大屏上，采用图形化方式实现数据展示，展示医院消毒供应业务的实时运行数据和各种数据指标，包括工作量指标（物品回收、清洗、包装、灭菌、发放的数量；清洗机、灭菌器运行的炉次数、外来器械包处理数量等）、质量监测指标（器械清洗不合格数量、湿包、破包的数量等）、财务成本核算指标（各科室消毒灭菌的成本费用等）。 2.数据指标可按当天、月度、年度累计值的方式进行呈现。 |
|  | ▲语音播报功能 | 对于业务运行中的重要信息，例如使用科室申请的急用器械包等功能，支持通过语音播报进行提醒。 |
| 设备巡检管理 | ▲自定义设备巡检登记表 | 1.可自定义清洗机、灭菌器等设备巡检登记表。 2.巡检登记表信息包括清洗机、灭菌器、记录设备的打印机是否正常、打印是否清晰、运行过程是否正常、维修间内各管道是否有泄漏、程序运行参数是否符合要求、灭菌器各部分是否有异常、是否有异味、蒸汽压力、水压、压缩空气压力是否正常、运行过程异常处理登记等信息，可设置巡检默认值。 3.巡检登记表跟设备身份码进行关联绑定。 |
|  | 定时巡检提醒 | 1.可设置巡检的定时提醒时间，到了设定的定时时间，PDA通过闹铃和震动提醒工作人员完成巡检任务。 2.支持客户设置不同场景的语音播报提醒，可指定在特定的终端提醒。 |
|  | ▲设备巡检登记 | 1.巡检人员通过手持PDA扫描设备身份码，打开该设备的巡检登记表，填写巡查设备运行情况。对于有默认值的巡检项目，无需手工填写，可以直接提交。 2.巡检时发现异常，可拍摄照片或视频进行上传，并进行文字说明。3.巡检信息均会产生设备巡查数据，以报表形式展现。 |
| 手写签名签收 | 手写签名签收 | 电子化的物品签收管理，实现临床科室签收的无纸化。下送人员送货到临床科室，科室人员手写签名进行物品签收。取消纸质签收单。 |
| 电子签名功能 | 电子签名功能 | ▲现实与医院CA云签署服务进行对接，为系统用户绑定CA证书，实现具有法律效力的不可抵赖的身份确认与电子签名功能。对于灭菌的三大监测等关键的操作，需要工作人员通过个人手机扫描进行身份确认和签名。在自定义表单和质量分析等各表单中都增加一个电子签名的可选项。可通过人脸识别进行身份认证和签名。 |
| 质控无纸化管理 | 质控无纸化 | 1.实现消毒供应的各种质量控制记录的信息化管理，替代纸质登记单，方便数据查询与汇总统计，节约纸张资源，实现消毒供应质量控制数据的无纸化管理（优化现在的自定义表单及质量分析表单的制作功能，同时实现PC和PDA端均可填写）。 ▲2.支持在PC和PDA端进行质控数据的录入，支持质控表单的自定义，登记质控记录时，PDA可以拍摄照片和视频作为附件上传。 |
| 器械维修管理 | 电子化维修登记表 | 支持手术器械维修登记表单电子化，登记表的字段包括：登记时间、器械名称、所属器械包名称、器械包条码、房间号、洗手护士（发现故障）、送修护士、工程师（现场）、器械是否唯一、是否感染、器械故障现象描述并标记故障点、维修时间、送修类别、备注等。 |
|  | 维修流程管理 | 支持器械维修的电子化流程管理，跟踪器械维修流程和状态，记录维修过程和维修结果信息。器械维修的处理流程为：待维修→维修中→已维修/报废，维修结果有已维修或报废。支持送修后器械的送返情况的动态提醒功能。 |
| 器械维护保养管理 | 器械维护保养 | 提供手术器械保养管理功能，可设置手术器械的维护保养规则，以及上传维护保养的手册和教学视频。当手术器械达到需要进行维护保养的条件时，系统做出相应的提示，提醒工作人员按规则要求进行保养。可以精确按照使用次数或使用时间进行保养，从而提高手术器械的使用寿命，降低使用成本。 |
| 耗材管理 | 清洗耗材消耗管理 | 通过设置清洗时消耗的耗材种类和数量，实现自动记录使用清洗机时的耗材消耗数据，自动统计手工操作的清洗剂的消耗情况，计算使用清洗机后剩余的耗材种类和数量，方便数据查询与汇总统计。可根据设置规则提醒操作人员及时补充，提高清洗设备的使用寿命，降低使用成本。补充的耗材可实现自动出入库操作，减少操作步骤，实现清洗机日常消耗耗材精准化和自动化管理。 |
|  | 灭菌耗材消耗管理 | 通过设置灭菌时消耗的灭菌耗材种类和数量，根据规则在进行灭菌操作时提示操作人员需要放入的灭菌耗材种类以及数量，降低不规范操作概率。灭菌耗材可实现自动领出和消耗的记录登记，减少人工操作步骤，便于管理库存以及提高工作效率（进行如下优化：每次生物监测对照管可以自动消耗，也可以选择一对多；灭菌耗材消耗成本收费科室可根据物品科室按比例收取，当前只能默认收取消毒供应中心费用）。 |
| 硬式内镜管理 | 硬式内镜检查 | 通过4k高清电子目镜，在PC端查看采集内窥镜的成像照片和视频，并可留存照片和视频与内镜进行绑定，支持进行追溯查询。 |
| 设备实时监控管理 | 设备实时监控报警提示信息 | ▲对灭菌器、清洗机设备的报警信息进行管理。通过RS232串口或者RJ45网口接收设备的实时报警信息，并按定义的规则进行提示告警和转发处理。 支持报警信息定义，可定义不同类型设备的报警信息，报警信息包括报警代码、报警描述、提示规则等内容，报警信息推送和提示规则，根据不同报警类型的类别，将信息推送给所客户端（包括PC端、PDA端、智慧监控大屏端）并进行相应的告警提示和处理。 ▲支持定义报警信息的转发规则，可将报警信息推送给医院的监控平台。 |
| 设备维护保养与监测跟踪管理 | ▲设备维保表单自定义 | 1.提供设备维保表单自定义功能，用户可自定义维护保养的设备名称、维护保养项目、维保表单的登记项目，登记项目支持：日期、数字、文本、时间范围、单选、多选等多种类型的表单元素。 2.支持设备维保表单的版本管理。维保表单部署后，每修改一次再部署，版本号加一，确保不同版本之间的登记能正常。 |
|  | ▲设备维护周期定义与预警提醒 | 1.支持设备维护周期定义与提前预警天数定义，维护周期下拉框可选择天，周，月，季，半年，年等选项，提前预警天数输入框，可自定义进行某项维护保养的提前预警天数。 2. 满足提前预警条件或者超过维保时间时，系统弹窗提醒用户对应的设备维护保养信息（预警提示的对象角色可选）。 |
|  | 维保记录登记监测跟踪 | 1.统一记录并归档清洗机及灭菌器设备的使用、监测（生物监测、物理监测、化学监测、BD监测）结果与保养维护记录（现在灭菌器基本都对接了追溯系统进行了运行程序数据读取，可将每天内的监测汇总成一个电子版（可自己设计版面），追加电子签名，实现灭菌记录无纸化，只保留打印纸，当系统读取不了灭菌器数据时会提示）。 2.设备维护记录可通过报表查询。 |
| 质量分析预警管理 | 质量分析预警 | 自动汇聚回收清点、清洗消毒、包装、灭菌、发货、签收、使用等全流程数据，依托数据仓+算法模型，对业务量、人员配置、设备利用率、处理效率及灭菌合格率等关键指标进行实时评估，生成可视化分析报告，呈现红黄绿风险矩阵，精确定位瓶颈并给出改进建议，为人机资源优化、流程再造与质量提升提供决策依据。模块内置国家标准对标库，支持PDCA闭环跟踪、一键导出PDF/Excel/Word，并通过趋势预测提前预警耗材短缺与设备维护窗口，助力科室从“能追溯”迈向“会改进”和“能预警”，全面提升患者安全与运营效率。 |
| 日常耗材管理 | 出入库管理 | 可设定耗材内容（名称、规格等），并打印出条形码或二维码。通过PDA扫码，实现出入库、盘点等功能。扫码入库时，可填写物品批号、有效期等信息，系统将优先自动选择有效期较短的批号进行出库。物品无需逐一贴码，只需确保每个物品对应一个码即可。 |
| 科室费用收取 | 手术室灭菌炉次费用 | 一个可以收取科室费用的功能模块，可以自定义收取项目，例如灭菌炉次。 |
| 清洗模块 | 清洗记录 | 增加可填写选项，例如湿热消毒在清洗模块中填写A0值，化学填写浓度等。 |
| 外来器械申请 | 申请管理 | 和HIS系统进行对接，自动获取外来器械申请单，无需人员额外填写相关内容重复工作，当天外来器械接收表单自定义设计并导出（接收后即可导出相关信息），外来器械归还进行优化。 |
| 科室互借 | 互借记录 | 优化成自动进行记录，例如北院手术室用了归属南院手术室的器械时会自动将相关记录登记在此功能模块。 |
| 装配管理 | 界面优化 | 目前装配界面有左，中，右三个区域，其中右边的区域（材料清单）可以优化一键隐藏，不显示右边的区域，从而扩大左，中两个区域的显示内容。 |
| 灭菌装载 | 转换灭菌筐功能 | 需要支持一个筐的物品全部移到另一个筐里面，不需要一个一个点击。 |
| 灭菌管理 | 灭菌和生物监测参数 | 现在各灭菌器均已连接信息系统，要支持当系统读取不了设备参数时需要进行提示。 生物监测信息填写及读取优化，根据扫描的灭菌耗材自动填写生物监测批号和有效期，减少人为填写错误，未出结果时的读取优化。生物监测设备需要进行院区过滤，改进为只显示登录院区的设备。 物理化学监测，在第一次确认后，不允许进行修改。 |
| 发货计划 | 发货扫描 | 将已灭菌已消毒的物品和未灭菌的物品分开显示，通过筛选界面可只显示有已灭菌的科室，并且未灭菌的物品显示当前状态。 |
| 发货管理 | 发货 | 止血带湿化瓶的发货单有时候已打印还是会显示未打印 湿热化学等消毒物品在PDA上退不了货的问题。外来器械不能单包退货，有时候重新装配打不出标签（在装配那里没有显示） |
| 质量监测 | 报表 | 对质量监测报表内容显示进行优化。 |
| 培训管理 | 优化 | 增加搜索功能，可以通过搜索快速进入文件夹。 |
| 质量监测，定期监测，自定义表单 | 制作 | 质量监测、定期监测以及自定义报表的表单制作优化。每个表单可以导出相应的条码或二维码，扫码可以直接进入到相关表格进行填写。例如表单可以关联到部分灭菌操作，灭菌开炉扫描完灭菌器和程序后可以直接弹出或者在界面选择开炉前检查的表单进行填写。 |
| 高级视图 | 系统导航 | 增加搜索功能，可以通过搜索快速进入子功能。 |
| 高级视图 | 自定义报表 | 增加可选的数据类型。 |
| 高级视图 | 所有工作报表 | 优化内容和排版，可以实现切换成其它数据图形 |
| 高级视图 | 权限管理 | 权限优化，例如用户管理，设定科室负责人可以自行添加员工，但科室默认是该负责人的所属科室，角色默认临床科室权限，默认不能修改。 |
| 高级视图 | 标签打印机设置 | 增加打印机可以选择的标签模版（非用户设定），例如现在打耗材条形码还是需要在桌面更换打印机再重启系统才能打印。 |
| 登录退出 | 自动退出账号 | 可设定时间，超过时间没进行操作系统自动退出登录账号。 |
| 全科室通知 | 全科室发送 | 根据院区科室发放通知，填写表格等，例如满意度调查，节假日排班等。 |

## 3.2 接口管理

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 与现有消毒供应系统的接口 | ★实现医院现有的消毒供应质量追溯管理系统的功能与数据的无缝升级。要升级的系统功能包括科室申领、回收、清洗、装配、灭菌、发放、使用等闭环流程功能，系统数据包括系统的基础数据字典和运行时产生的业务数据，基础数据字典包括医院所使用的所有器械包、消毒物品的定义数据，器械材料定义数据，清洗篮筐、清洗机、清洗程序，灭菌篮筐、灭菌器、灭菌程序定义数据，外来器械包定义数据；人员、科室数据等；运行数据包括科室的申请记录、供应室的回收录、清洗、包装、灭菌、物品发放记录、用户进行登录等操作的日志记录等。 |
| 2 | 组织机构和人员信息接口 | 与医院HIS或者集成平台进行组织机构和人员信息的同步。 |
| 3 | 患者信息接口 | 根据手术患者腕带的二维码，获取患者的手术信息。 |
| 4 | 与医院CA云签署服务接口 | 根据用户信息，读取用户CA证书信息。 |
| 5 | 设备接口 | 与灭菌器、清洗机设备对接，读取设备实施运行状态信息。 |

## 3.3 配套硬件

与系统配套的硬件如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K高清摄像头 | 高清USB摄像头,不低于如下配置：4K分辨率，1/1.5" CMOS，支持自动对焦，USB3.0 Type C接口，1/4螺口，支持AI追踪和手势控制，具备可旋转云台，带悬臂支架，3年保修。 | 套 | 6 |
| 2 | 智慧展示大屏 | 会议平板触屏一体机，65英寸触控屏幕，安卓13.0系统，内存：4G + 32G，WIFI频段2.4G/5G，4XUSB接口，双HDMI接口，4K屏幕分辨率：3840X2160；3年保修。 | 台 | 3 |
| 3 | 硬式内镜检测平台 | 硬式内窥镜专用检测镜头：USB3.0接口；F22卡口；1080P 60FPS高清高帧率镜片；支持AWB自动白平衡；免驱动。 医用冷光源机：双导光束输出接口；支持高中低三档调整光源输出。 内窥镜导光束（光纤），支持低温等离子灭菌。3年保修。 | 套 | 3 |
| 4 | 触摸屏一体机 | 触摸屏一体机 处理器：i5-12500T 内存：8G 储存配置：512G/SSD 功能：支持摄像/WIFI 3年保修。（南院区2台、花都院区10台） | 台 | 12 |
| 5 | 无线二维码 扫描枪 | 无线二维码扫描枪：支持一维与二维条码、屏幕条码读取。三合一数据传输模式：2.4G (随插即用版)、蓝牙版、USB 有线版。大容量电池 2600mAh 工作时数可长达 16 小时、内建 16MB 记忆体。工业防护等级 IP54 与落摔 1.5 米。3年保修。 | 台 | 10 |
| 6 | 无线手持终端PDA | 操作系统：Android11 处理器：高通八核 2.0 GHz 内存 ：4GB 64GB兼容6GB+64GB/8G+128G 存储扩展：Micro SD Card，最大支持128GB SIM接口：Nano SIM卡*2（双卡双待，支持5G） 显示屏幕：6英寸显示屏，电容式触摸，支持手套模式、2160(H)×1080(W)。 可拆卸5000mAh锂离子充电电池（含备份电） 尺寸：161(H)×77(W)×13.6(T) mm 前置摄像头:800万（定焦拍照功能） 后置摄像头：1600万（相位对焦拍照功能）支持闪光灯/补光 3年保修。 | 台 | 15 |

# 项目工期及实施要求

本项目需在合同签订后，接到院方通知入场后60个工作日内完成实施。实施范围包括：南院区、北院区、花都区。