公开比选文件

项目编号：ZCB-2026022

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区呼叫系统采购安装项目

中山大学孙逸仙纪念医院

2026年2月

目  录

第一章  采购邀请函

第二章  用户需求书

第三章  响应须知

第四章  合同参考文本

第五章  响应文件编制要求

第一章  采购邀请函

特 别 提 示

中山大学孙逸仙纪念医院对参与医院采购活动的供应商实施诚信管理。响应人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消响应资格。响应人在本项目中存在下列（包括但不限于）行为的，将被列入失信记录，医院按照相关制度对供应商进行处理：

- 响应时间截止后无正当理由撤销其响应行为或者发生其他失信行为，导致项目无法正常开展评审的；

- 响应人在采购或合同签订过程中存在失信行为的（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明材料、不按采购人要求做好履约准备等）；

- 响应人未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约保证金的（如需）；

- 成交后无正当理由放弃成交或不与采购人签订合同的；

- 擅自将采购合同转包、分包的；

- 响应人存在串通投标、围标的情况；

- 法律、法规或本采购文件规定的其他情形。

中山大学孙逸仙纪念医院

招投标与采购管理办公室

公开比选采购邀请函

各供应商：

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称“我院”）依据我院的需求，现对我院中山大学孙逸仙纪念医院花都院区呼叫系统采购安装项目公开挂网采购，欢迎符合条件的供应商参加响应。

一、项目基本情况

1、项目编号：ZCB-2026022

2、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区呼叫系统采购安装项目

3、项目地点：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区

4、采购方式：公开比选

5、预算金额（元）：354,021.56

- 6、最高限价（元）：采购最高限价354,021.56元，其中非竞争费用：绿色施工安全防护措施费26808.14元；暂列金额26561.14元。

注：（1）供应商必须对采购项目全部内容进行报价，如有缺漏，将导致响应无效。

（2）响应总报价超过采购最高限价或改动非竞争费用的响应文件均被视为无效响应。

- 7、项目内容：见第二章用户需求书。

- 8、项目服务期：合同签订后，供应商接到采购人书面进场通知之日起60天内完成供货、安装、调试和验收工作。

二、供应商资格要求（提供资格声明函，模板详见附件一报名资料）

1、供应商应具备以下条件：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2、供应商必须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司报名的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。

3、供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的采购活动。

4、法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

5、为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。

6、本项目不接受联合体响应，成交供应商不得分包、转包。

7、出具报名邮件截图，加盖公章。

注：（1）供应商若不能同时满足以上条件则视为响应参与无效。

（2）供应商须对材料的真实性负责，如发现虚假材料将被取消评审资格、列入中山大学孙逸仙纪念医院失信供应商名单，并依法追究相关责任。

（3）供应商应确保所提供报名资料真实、完整、清晰可辨，报名资料模糊不清、难以辨认，视为未提供处理，由此造成报名不成功、不能进入评审环节等严重后果由供应商自行负责。

三、报名资料提交的相关事项：

1、报名方式：电子邮件报名。

2、邮件主题：******（项目名称）。

3、邮件正文：内容包括供应商名称、项目联系人、联系电话、联系邮箱等。

4、邮件附件：报名文件命名方式（报名文件-项目名称-供应商名称）。

5、报名截止时间：2026年2月28日17:00，以邮件接收时间为准，超时视为无效报名。

6、报名所需提供资料及要求：详见“附件一：报名资料格式模板”。

7、报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

8、供应商的报名邮箱视为采购人采购过程中成交通知书及相关答疑回复的电子送达地址；电子文书成功发送至供应商提供的电子送达地址时，视为已送达。

四、采购人联系方式：

1、联系人：郑工

2、电话：020-81338019、81338035，工作日8:00-12:00、14:30-17:30

3、电子邮箱：zhenglsh5@mail.sysu.edu.cn

4、联系地址：广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心907室

5、邮编：510120

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、响应文件提交的截止时间、地点： 2026年3月5日17：00，广州市越秀区长堤大马路171号一方长堤健康产业中心907室。

1、纸质响应文件一式3份（正本1份/副本2份），具体要求详见采购文件第五章响应文件编制要求。纸质响应文件建议采用双面印制。

2、响应文件正本的盖章扫描PDF版电子文件以及WORD版电子文件提交邮箱的截止时间：2026年3月5日17:00。

（1）响应文件命名方式：响应文件-项目名称-供应商名称。

（2）请供应商对电子文件压缩包进行加密处理，密码可在响应文件目录页下方空白处打印“电子文件密码：******”。

（3）如未及时提交邮件的，其响应可能视为无效。

3、纸质响应文件可由供应商送达，或通过邮递等其他形式递交。请务必于响应文件提交截止时间前送（寄）达。采购人恕不接受供应商逾期送达或不符合规定的响应文件。

七、比选会议时间、地点：

待定（根据医院工作安排开展比选评审，供应商无需出席比选评审会）。

中山大学孙逸仙纪念医院                                                                2026年2月12日

附件一：报名资料格式模板

报 名 资 料

（公开比选）

项目名称：

# 项目编号：

# 单位名称（加盖公章）：

# 单位地址：

# 项目联系人：

# 联系电话：

# 联系邮箱：

# 日    期：

一、资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

(3)本单位（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位（企业）承诺绝不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本单位（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位（企业）承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 二、供应商营业执照

- 提交有效的营业执照或事业法人登记证或身份证等相关证明副本复印件。分公司报名的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。加盖公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

第二章  用户需求书

用户需求书

说明：

1.供应商须对本项目所有采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。

3.《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款要求，如不满足将导致严重扣分，但不作为无效响应处理。

4.供应商在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果供应商只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。

- 一、项目概况

- 1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区呼叫系统采购安装项目

- 2、采购单位：中山大学孙逸仙纪念医院

- 3、项目地点：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区（花都区镜湖大道11号）

- 4、项目服务期：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。合同签订后，供应商接到采购人书面进场通知之日起60天内完成供货、安装、调试和验收工作。

- 二、采购需求

1、采购范围：中山大学孙逸仙纪念医院计划在花都院区的核医学科及门诊区域采购呼叫系统，如下表所示，详见工程量清单及采购图纸：

（1）门诊：诊室分机131台，公共卫生间紧急按钮83个，医护主机20台。要求诊室分机可实现一键呼叫、双向对讲、分级报警等功能。

| 楼层 | 科室 | 诊室分机 | 公共卫生间 | 主机+分机+紧急按钮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负一楼 | 肿瘤放疗科 | 2 | 5 | 1套 |
| 一楼 | 门诊服务中心 | 0 | 7 | 1套 |
|  | 急诊科 | 0 | 8 | 1套 |
|  | 发热门诊+肠道门诊 | 4 | 1 | 1套 |
| 二楼 | 外科 | 19 | 7 | 1套 |
|  | 乳腺科 | 10 | 7 | 1套 |
| 三楼 | 中医 | 7 | 0 | 1套 |
|  | 内科 | 15 | 7 | 1套 |
|  | 内分泌内科 | 7 | 0 | 1套 |
|  | 超声科 | 0 | 7 | 1套 |
|  | 妇科 | 6 | 0 | 1套 |
| 四楼 | 神经科 | 7 | 7 | 1套 |
|  | 皮肤科 | 7 | 0 | 1套 |
|  | 儿科 | 8 | 4 | 1套 |
|  | 泌尿科 | 4 | 7 | 1套 |
|  | 内镜中心 | 6 | 2 | 1套 |
| 五楼 | 眼科 | 6 | 7 | 1套 |
|  | 耳鼻喉科 | 6 | 0 | 1套 |
|  | 口腔科 | 15 | 0 | 1套 |
| 七楼 | 康复科 | 2 | 7 | 1套 |
| 合计 |  | 131 | 83 | 20 |

- 核医学科：包含主机7台，分机25台，门禁分机4台，医生办公室分机1台，卫生间分机4台。（其中骨密度检查室，PET-CT机房,SPECT-CT机房控制室可分别实现单向接收和双向通话功能。注意检查室及监控室等设备运行区域呼叫机需带除噪功能）

| 编号 | 主机位置 | 主机+分机 | 分机位置 | 分机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET-CT（操作室） | 1套 | 1、PET-CT候诊室1/2 2、PET留观室 3、PET-CT机房 4、PET-CT机房门口 | 5 |
| 2 | SPECT（操作室） | 1套 | - SPECT候诊室 2、SPECT检查室 3、SPECT机房门口 4、运动负荷室 5、6间病房 | 10 |
| 3 | 注射室1/2 | 1套 | - 1、PET候诊室1/2 2、PET留观室 - 3、SPECT候诊室 | 4 |
| 4 | 技术办公室 | 1套 | 2间分装室 | 2 |
| 5 | 甲测室 | 1套 | 甲测室门口 | 1 |
| 6 | 骨密度控制室 | 1套 | 骨密度检查室 | 1 |
| 7 | 护士台 | / | 医生办公室 | 1 |
| 8 | 服务台 | 1套 | - 1、4个门禁 - 2、4个卫生间 3、2个电梯出入口分机 | 10 |
|  |  | 7 |  | 34 |

- 2、在项目实施过程中，采购人可在预算范围内，根据实际情况需要调整需求数量、尺寸及款式等，供应商需无条件服从。

- ★3、本项目可能涉及部分电工作业内容，供应商必须采取严格措施确保作业人员安全。供应商须为作业人员提供安全保护措施及提供相应的防护设备设施，并为其购买人身意外保险；同时，供应商作业人员须按相关要求具备特种作业操作证（作业类型：电工作业等）。

★4、成交供应商作为相关货物安装、维护的安全负责人，对相关货物安装、维护工作安全负责。成交供应商须采取一切措施对相关货物安装、维护等进行安全管理，杜绝发生安全事故。因供应商的过错（包括故意和管理过失）发生施工、消防、用电等事故，由供应商承担一切责任，因非可归咎于采购人的原因而发生人身伤亡或财产损失事件的，采购人不承担任何责任。

- 5、供应商须保证本项目提供的货物服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。（提供有效的承诺函，格式自拟）

- 6、采购人不组织现场踏勘，供应商应对采购项目现场和周围环境进行考察。不管供应商是否考察过现场，均默认供应商的响应价格已综合考虑现场踏勘后了解的现场情况。勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

- 三、技术要求

- 1、技术参数

智能护理通讯系统

| 分类 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能护理通讯系统 | 智能护理通讯主机 | 台 | 20 | 1.▲显示屏幕：采用≥10.0英寸触摸屏，分辨率≥1024*600，亮度≥350cd/㎡(Typ)。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书；或提供其他相关证明材料。） 2.一览表：支持显示本主机接入分机名称。 3.接收呼叫信息：支持接收到诊室分机、卫生间分机的呼叫信息。 4.▲双向对讲：可接听诊室分机呼叫，可进行通话。可挂断当前通话。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书；或提供其他相关证明材料。） 5.未处理呼叫显示：支持通过灯光和一览表界面展示系统未处理的呼叫信息 6.一键取消：支持清除系统中所有未处理呼叫信息 7.▲音量设置：对音量进行≥4个时段设置，并可设置各时段主机端音量和分机音量。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书；或提供其他相关证明材料。） 8.全局广播：支持对本主机管理所有分机进行话筒广播与免提广播 9.语音播报：支持显示并语音播放呼叫诊室号，播报时长可调，支持循环播报。 10.运行记录：具有线路检测、故障报警功能 11.后期可接入新增分机点位 |
|  | 诊室分机 | 台 | 131 | 1.呼叫通话，叫通指示，呼叫清除 2.固定式呼叫开关线 3.超薄造型设计 4.最大功耗0.6W 5.工作电压20V |
|  | 卫生间分机 | 个 | 83 | 1.超大紧急呼叫按钮设计以及防贴墙拉绳的设计,利于患者在紧急情况下的快速呼叫。 2.呼叫时有明显的报警提示,系统在主机内提示,便于医护人员快速响应。 3.防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。 4.提供所投型号软件著作权证书复印件。 |

护理通讯信息系统

| 分类 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 护理通讯信息系统 | 信息交互管理主机 | 台 | 3 | 1.组网与供电 ▲具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书，或提供其他相关证明材料；或提供其他相关证明材料。） 2.材质与外观 支持标准机架挂耳安装或通过配件墙面固定。高度不可超过1U。整机重量不超过3.5kg。 3.▲主机具有高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力≥200W。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书，或提供其他相关证明材料；或提供其他相关证明材料。） 4.支持连接显示屏、点阵屏、支持连接医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 5.支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 6.支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。 7.具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放。 8.具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。 9.要求支持标准机柜安装，安装于弱电间，不占用护士站空间。 10.▲主机内嵌WEB服务，具有网页登录配置功能。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书；或提供其他相关证明材料。） 11.▲可与医疗气体系统对接进行播报提醒。（需提供软件功能截图） 12.支持实现振铃、摘机挂机检测功能。 13.支持接入消防信号功能。 |
|  | IP网络医护主机 | 台 | 3 | 1.组网与供电以一根CAT6线路连接护士站主机（管理端），系统支持接入多台设备，可放置在护士站、值班室等处。 2.▲液晶屏幕：采用≥10.0英寸触摸屏，分辨率≥1024*600，屏幕比例16:9，亮度350cd/㎡(Typ)，视角80/80/75/80deg(Typ)。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书；或提供其他相关证明材料。） 3.声学要求：扬声器：8Ω0.5W，单声道，出音方式 前出音 4.材质与外观：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白，支持桌面放置或选配挂板式安装。为不占用更多护士站空间，长度不可超过350mm，宽度不超过210mm，安装后厚度不超过60mm。整机重量不超过2.0kg。 5.▲麦克内置，无外露麦克话筒，避免飞沫吸附交叉感染。设备采用15色及以上护理灯，当患者呼叫时，可根据患者的护理等级进行提醒。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书；或提供其他相关证明材料。） 6.可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 7.可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，可接收床头分机等各种可对讲分机的呼叫，并与其双向对讲与挂断操作。可接收来自各种分机的增援呼叫。 8.支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位或全病区进行话筒广播功能，方便进行各类宣教操作。 9.可显示床位一览表、在院患者详细信息以及未处理呼叫信息。 10.支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 11.自动调节系统呼叫的振铃音量，提供不少于4个时段，每个时间段时间灵活可调。 12.当有分机呼叫时，可通过“免提”键进行接听。 13.支持扩展门禁分机可视对讲功能，可以直接控制门锁，也可以与第三方门禁对接，对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 14.具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 15.设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。 16.提供信息化医护主机外观专利证书及软件著作权证书。 |
|  | 床头分机 | 个 | 11 | 1.采用两线制组网方式，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线 2.采用4.3英寸液晶屏，16M真彩色，品牌A规 3.待机界面可显示患者的住院信息、护理信息 4.菜单界面可查询至少一万字的入院须知、医嘱、药费和医生简介 5.支持呼叫转移，可接收其他房间的呼叫信息 6.支持增援呼叫，可向其他医护人员请求应急帮助 7.支持新短消息、呼叫等待、服药、缴费等语音提醒 8.手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制背光灯 9.采用氧化铝金属面板工艺，不变色、耐侵蚀、易清理 |
|  | 卫生间分机 | 个 | 4 | 1.不依赖任何分机终端，借助两芯线独立安装，安装于标准86盒。 2.外观结构：材质/工艺：ABS+PC，白色+红色。 机身尺寸：大按键设计，方便触发，长宽不低于100mm，厚不超过30mm，机身重量：不超过100g 3.用于在卫生间或淋浴间的紧急呼叫，其呼叫优先级最高。 4.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中配合广播提示。 5.▲IP68防护等级，防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用；超大红色紧急呼叫按钮设计，按键触发面积占比不低于25%；专用的取消按键，便于及时清除误操作。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书；或提供其他相关证明材料。） 6.分机应配有红色拉绳，支持拉绳触发报警。 7.拉绳端应配有立体坠饰，使拉绳保持垂直，不因溅水 贴于墙面。 8.提供卫生间分机外观专利证书及软件著作权证书。 9.▲提供卫生间防水防尘等级检验报告（测试报告需注明测试要求、判定依据、测试结果、结论）。 |
|  | 门禁分机 | 台 | 4 | 1.组网与供电：使用一根CAT6线连接主机，通过CAN协议进行数据通讯 2.▲显示屏幕：采用≥3.5英寸液晶屏，分辨率≥320×240，屏幕比例4:3，亮度300cd/㎡(Typ)，视角70/70/60/70deg(Typ)。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书；或提供其他相关证明材料。） 3.声学要求：扬声器：8Ω1W，单声道，出音方式 前出音 4.材质与外观：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持挂板安装。 5.时间显示：待机状态显示日期时间信息。 6.常开常闭时间段：支持根据实际需要设置门禁的常开常闭时间段，实现对门禁的分时段控制 7.密码、刷卡开锁：支持通过密码、刷卡实现对门禁的控制。 8.视频通话：按“呼叫”键可呼叫医护主机，同时医护主机端可査看到门禁分机端的视 频信息，可进行双向通话。 9.医护主机开锁：医护主机端可根据需要控制门禁分机，进而实现对病区门禁的打开或关闭。 10.音量设置：支持对话筒音量、通话音量分别进行 音量设置。 11.在线编号：设备可在线设置分机号码。 |
|  | 医生办公室分机 | 台 | 1 | 1.组网与供电：使用一根CAT6线连接主机，通过CAN协议进行数据通讯。 2.▲显示屏幕：采用≥10英寸液晶屏，分辨率≥1280*800，屏幕比例16:10，亮度320cd/㎡(Typ)，视角80/80/80/80deg(Typ)。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书；或提供其他相关证明材料。） 3.声学要求：扬声器：4Ω1.5W，单声道，出音方式 前出音 4.材质与外观：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持挂板安装。 5.时间显示：待机状态显示日期时间信息。 6.接收呼叫信息：可接收到床头分机、门口分机、卫生间 分机、医护主机呼叫信息。 7.分机对讲：可接听床头分机、门口分机呼叫，并可进行通话、挂断操作。可通过床位号呼叫床头分机，进行通话。 8.主机对讲：可接听医护主机呼叫，并可进行通话、挂断操作。可按呼叫键直接呼叫医护主机，进行通话。 9.未处理提醒：可显示未处理的床头分机呼叫信息。 10.呼叫清除：对正在呼叫的信息，可按“取消”键对呼叫信息进行清除。 11.系统广播：按住“广播”键后，可进行语音广播功能，松开“广播”键结束广播。 12.呼叫过滤：支持按时段、分机类型进行过滤，对分机的呼叫信息进行屏蔽。 13.音量设置：支持对话筒音量、通话音量、振铃音量 分别进行音量设置。 14.在线编号：设备可在线设置分机号码。 15.支持对未处理呼叫进行回拨。 16.提供软件著作权证书、外观设计专利证书复印件。 |
|  | 护理通讯信息系统软件 | 套 | 3 | 1．床位一览：可以提供床位列表信息概览，包括总住院人数、总床位数、各床位病人概况等，以及查询，分护理级别显示等功能。 2．房间一览：可以房间列表的形式，展示和管理每个病房的信息:包含床位号、科主任、护士长、管房医生、管房护士。 3．医生管理：可以管理医生信息、医生排班字典。 4．护士管理：可以管理护士信息、护士排班字典。 5．▲排班管理：可以添加编辑以及删除医生、护士排班信息，方便在医生管理和护士管理设置排班。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书；或提供其他相关证明材料。） 6．照片管理：可以对医生和护士照片的管理，包括上传、删除以及对分机照片的清除和下发。 7．宣传教育：可以对入院须知、科室简介、服务信息和内容管理。 8．点阵屏广告：可以针对点阵屏广告内容的添加，编辑，更新删除操作。 9．房间设置：可以对房间参数进行设置，包括增加一个房间、管理房间设置参数、对门口分机进行关联手表机、取消门口机关联的手表机、更新房间布局以及更新门口分机功能。 10．床位设置：可以对床位参数设置，包括增加一个床位、管理床位设置参数对床头分机进行关联手表机、取消床头关联的手表机、关联房间、取消关联房间、更新床位布局、更新床头分机以及更新房间布局功能。 11．颜色设置：可以实现对患者扩展信息、患者主要信息、设备灯进行颜色设置，通过内页顶部的标签切换不同的管理页面。 12．高级设置：可以实现对门口机显示模式、年龄是否显示生日、年龄显示模式、是否自动排班、床位列表卡中病人标记显示模式进行设置，通过勾选来管理控制床位一览页面和分机显示模式。 13．▲护士进入：可以对护士进入内容的查询，查询条件包含开始结束时间、床位号/房间名、护士进入方式、护士名，选择或者输入对应的查询条件即可在列表区域查询出护士进入的内容。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书；或提供其他相关证明材料。） 14．呼叫记录：可以查询科室内的呼叫记录。 15．房间对比图：可以指定查询条件内，各房间呼叫次数对比。 16．日线图：可以指定的日期段内，每天的呼叫量对比。 17．▲分时曲线图：可以查询一段时间内呼叫情况。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书；或提供其他相关证明材料。） 18．呼叫量对比图：可以在指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。 19．▲呼叫量对比图：可以指定查询条件内，指定护理单元或各护理单元的呼叫次数。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明；或提供产品说明书；或提供其他相关证明材料。） 20．入住统计图:可以查询指定护理单元，或各护理单元的入住率。 21．护理单元管理：可以实现对护理单元的设置。包括添加、删除或编辑现有护理单元。 22．用户管理：可以完成对系统用户的管理，包括添加、删除、编辑。 23．角色管理：可以对护士站、护士长、院领导、管理员四个角色进行权限配置，也可点击左下角恢复默认设置按钮，一键恢复设置。 24．护理等级管理:可以完成对护理等级的管理，包括添加、删除、编辑、更新。 |
|  | IP网络可视对讲主机 | 台 | 4 | 1.10.2英寸触摸显示屏，可管理15路分机； 2.可视对讲：支持双向高清可视全双工对讲，具有免提、手柄两种对讲方式。 3.视频联动：对讲状态下，本机可同步显示分机摄像头画面和联动IPC的画面。 4.语音播报：支持语音播报呼入设备的描述信息。 5.录音录像：支持对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器。 6.SIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可与SIP电话进行双向可视通话。 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 扬声器功率：3W MIC输入灵敏度：10mV 音频码流：16Kb～192Kb 录音输出电平(峰峰值)：< 3V 音频输入电平(峰峰值)：< 1V 视频分辨率：1080P 视频码流：128Kb～2Mb 显示屏尺寸：15.6英寸 显示屏分辨率：1920x1080像素 操作系统：Android 对外接口：RS-485接口 报警输出口：DC12V 500mA(MAX) 功耗：< 18W 尺寸：292x503x57mm |
|  | 分机 | 台 | 14 | 1.呼叫对讲、IPC联动、广播播放。 2.外部接口支持：集中供电口、外接门灯、外接声光警号、外接报警按钮。 3.POE供电 |
|  | 地址盒 | 台 | 1 | 1.支持对网络设备的注册和管理、音视频代理、本地数据库的备份和还原等； 2.网络接口：标准RJ45接口 3.网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 4.功耗：< 2W 5.尺寸：195x125x43mm |
|  | 网络节点控制器 | 台 | 1 | 1.三层网络节点控制器（24口全千兆）24个10/100/1000Base-T接口，4个千兆SFP 2.支持poe,POE交换机DC电源输出不小于48V |

2、安装调试要求

2.1供应商负责呼叫系统的运输、安装及调试，安装人员需具备相关经验和技能，安装过程应符合国家及行业相关标准。

2.2安装过程中产生的垃圾由供应商负责清理运走，保持采购人环境整洁。

2.3按照采购人指定的位置安装，供应商在安装过程中，应采取足够防护措施，保证采购人设施、设备完好无缺，并不得干扰和影响采购人正常工作。

★2.4供应商须安排有1年以上安装经验的施工人员负责合同项下产品的安装。必须保证安装到位调试合格且可正常交付使用。

2.5供应商安装人员需具备安全管理员证、电工证等资格证。

2.6供应商在安装货物时必须严格遵守采购人的内部管理制度。

3、质量标准

呼叫系统需符合国家现行的相关质量标准，并提供产品质量检测报告。

在正常使用情况下，呼叫系统的质保期为2年，质保期内出现质量问题，供应商应免费维修或更换。

- 四、验收要求

1、供应商应保证所提供的货物是全新、未使用过的，完全符合国家相关质量标准，其质量、规格及技术特征不低于响应样品要求，并应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

2、货物验收由采购人组织，按合同、经采购人确认的成交供应商提供的样板、厂家货物技术标准说明进行验收。同时，双方派出专人对数量、规格尺寸进行现场确认。

★3、采购人在货物进场、安装或验收过程中发现产品的品种和质量与采购人确认的不符，供应商应在接到通知的48小时内进行免费更换，并按不合格产品总价格的两倍赔偿采购人。

4、采购人可委托第三方检测机构进行货物检测，如检测合格，费用由采购人承担。如经检测不合格的，检测费用由供应商承担，采购人可拒收货物，待供应商整改完成再委托第三方进行检测合格后，采购人才予以验收确认，但因此引起的所有费用由供应商承担。

5、供应商应保证提供给采购人的货物是通过出厂检测合格，如采购人有需求，供应商应配合提供相关检测报告（含原材料和成品）。

五、质量保修期及售后要求

★1、本项目质保期为2年，质保期自全部货物验收通过后采购人签字之日起开始计算，满2年并通过质保期验收的方为质保期满。若本合同约定的质保期届满，货物因质量等问题未验收合格，则质保期自动延长，直至甲方对货物最终验收合格之日止。在延长期间，乙方仍应按照本合同约定履行全部质保义务。在售后质保期结束前1个月内，成交供应商须免费对货物进行一次全面的维护与保养。

2、质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退，成交供应商负责上门退换，并承担因此而产生的一切费用。

3、在质保期内，货物出现问题的，成交供应商应在接到采购人通知后8小时内解决问题，如需更换或送修的，须在48小时内解决问题。

4、供应商应在响应文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

★六、履约保证金

1、成交供应商需向采购人缴纳合同金额3%的履约保证金或履约银行保函。采购人发出成交通知书后15天内，成交供应商不缴纳履约保证金视为放弃此次服务协议，成交供应商将承担所有责任和后果。

采购人账号名称：中山大学孙逸仙纪念医院

账号：3602000509000704422

开户行：广州市工商银行第二支行

2、项目验收合格后，采购人将无息退还履约保证金给成交供应商。

3、如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分扣除的，成交供应商需在5个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

4、不予退还的主要情形

1）成交供应商将本项目进行分包或转包给他人；

2）在履行合同期间，因成交供应商原因导致提前终止合同时，采购人有权不退回履约保证金给成交供应商；

3）在履行合同期间，成交供应商因在经营活动中存在违法被吊销营业执照或相关许可，导致本项目合同无法继续履行的。

七、报价要求

- 1、本项目为综合单价包干按实结算项目，按验收合格的实际采购量结算：供应商报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格表现。即包括但不限于对货物进行深化设计、设计变更、样板费、货物供应、备品备件、税金、运至合同指定地点的运输费、装卸费、仓储、保险费、安装调试、保管、验收费、售后服务、技术服务（包括技术资料、图纸的提供、质保期保障等）、安全文明施工费等全部费用及相关税费。

2、供应商少报漏报的内容，均已包含在总价内，成交供应商不得以任何的形式向采购人索要追加任何的费用，采购人不再另行支付其他费用。

3、供应商需对本项目的全部内容进行报价，如超出最高限价，将导致报价无效。

- ★八、支付方式

1、综合单价包干、工程量按实结算。

2、每月按监理工程师及发包人审定的实际完成工程量的80%支付进度款，每月应付进度款=当月完成工程造价×80%。

3、工程竣工验收合格、结算金额经过采购人审计部审核无误且满足支付条件后30天内，采购人将支付审定结算价的97%给供应商。余额3%为工程质量保证金。

4、3%工程质量保证金由采购人在工程质保期满后30天内一次性无息支付给成交人。

- 付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

九、违约责任

1、供应商交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收，供应商向采购人支付合同金额5%的违约金。

2、供应商未能按时交货，每拖延1天，须向采购人支付合同金额5‰的违约金。

3、供应商未能交付货物，须向采购人支付合同金额7.5%的违约金。

十、商务要求

供应商需针对本项目实际情况重点提供以下方案措施等：

1、项目实施方案，包含供货计划、人员安排、货物安装、调试及验收等内容。

2、项目应急方案，至少包含应急故障响应方案、突发事件保障措施方案等内容。

3、售后服务方案，至少包含质保期、维保方案等。

4、安全文明保障措施。

第三章  响应须知

## 响应须知

一、响应文件格式

供应商须按本采购文件中提供的响应文件编制要求（见第五章）以A4版面统一编制，每份内页须按顺序加注页码，以及按有关要求提供相关的证明资料等。

## 二、响应文件的递交

### （一）响应文件的密封和标记

1.供应商应将纸质响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，封口处应加盖公章，并在每一密封的信封封面上按以下要求清楚标明：

响应文件（正/副本） 收 件 人：中山大学孙逸仙纪念医院 项目名称：******（填写比选文件第一章“比选邀请函”中写明的项目名称） 供应商名称（加盖公章）： 联 系 人： 联系电话： 本项目采购比选评审会议之前不得启封

### 2.供应商应编制响应文件正本1份和副本2份。响应文件正本的封面、内容及骑缝均须加盖供应商鲜章；副本可采用正本的复印件并于封面及骑缝处加盖供应商鲜章。若副本与正本不符，内容以正本为准。

### 3.对未装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

### （二）对响应文件投递的要求

供应商应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送（寄）达采购人指定地点。

### （三）响应文件的修改和撤回

1.供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

2.响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

4.供应商所提交的响应文件在采购比选评审会议结束后，无论采购结果成交与否都不退还。

（四）响应文件的拒收

在响应文件提交截止时间后送达的或未送达指定地点的响应文件或响应文件未密封的，均为无效文件，我院有权利拒收。

- （五）样品

- 1.本项目如要求提交样品的，采购人在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

- 2.由于采购人存放样品的空间有限，如采购人无需留存样品的情况下，请各有关供应商在本项目采购评审会议结束后当日内主动取回，否则视同供应商不再认领，采购人有权进行处理。

三、采购评审会议和评审原则

（一）组织评审会议

1.采购人组织评审会议。

2.供应商不需参加评审会议。

3.响应文件中的报价一览表内容与明细报价表内容不一致的，以报价一览表为准。

4.根据评审委员会对各供应商响应文件的综合评分情况，编写评审报告。

（二）评审原则

1.评审委员会由采购人组织的评审专家组成，评审专家从专家库中随机抽取。

2.本次评审采用综合评分法，只接受一次报价。

3.采购人根据《资格审查表》内容逐条对响应文件的资格性进行评审，审查每份响应文件是否满足资格要求。

4.评审委员会根据《符合性审查表》内容逐条对响应文件进行符合性评审，审查每份响应文件是否符合采购文件的商务、技术中的实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评审委员会按少数服从多数原则表决决定。

5.资格审查或符合性审查不通过的均视为无效响应。无效响应不能进入技术、商务及价格评审。

6.评审内容：评审委员会对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务、技术和价格的评审。

7.资格审查

《资格审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商应具备以下条件：（出具有效的声明函并加盖公章） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 2 | 供应商必须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司报名的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。 |
| 3 | 经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准） |
| 4 | 单位负责人或法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 5 | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。 |
| 6 | 本项目不接受联合体报名，成交供应商不得分包、转包。（出具有效的声明函并加盖公章） |
| 7 | 出具报名邮件截图，加盖公章。 |

8.符合性审查

《符合性审查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 响应报价： （1）响应报价未超过本项目最高限价； （2）对本项目的全部内容进行响应报价； （3）响应报价不低于成本价，且是唯一确定的。 |
| 2 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。 |
| 3 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 |
| 4 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的内容，以及遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 |
| 5 | 响应文件满足公开比选文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求。 |
| 6 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |

9.分值（权重）分配

（1）评分总值最高为100分，商务、技术及响应报价得分分值（权重）设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（21%） | 技术评分（49%） | 价格评分（30%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分100 | 21分 | 49分 | 30分 |

- 商务评分：评审委员会就各响应文件对商务评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《商务评审表》：

商务评审表（21分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 管理体系 | 6 | 供应商具有有效期内的管理体系认证证书： 1、质量管理体系认证，得2分。 2、环境管理体系认证，得2分。 - 3、职业健康安全管理体系认证，得2分。 - 注：1）需提供有效的认证证书复印件加盖公章。 - 2）因企业成立时间不足3个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，对应证书可得分。 - 3）不提供不得分。 |
| 同类业绩 | 10 | - 供应商自2023年1月1日至今已完成的同类项目业绩：每提供一项得2分，无或其他不得分。本项最高得10分。 注： - 1）提供合同关键页（含合同封面、主要内容页及双方签章页）。扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同完成时间为准。 - 2）同一用户单位多个合同只计算一个，其余不计。 - 3）未提供证明材料或提供不齐全或证明材料不清晰导致专家无法辨认的或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 使用用户评价 | 5 | - 供应商提供上述有效业绩的使用用户评价，每提供一个类似“满意”或“非常满意”或“优”的使用用户评价得1分，本项最高得5分。 - 注：1）须提供用户单位的评价证明（格式自拟，须加盖用户单位印章）。 - 2）其他表达满意度的词语，由评委参照以上评价等级程度认定对应的评价等级。 - 3）同一用户单位多个合同只计算一个，其余不计。 |

（3）技术评分：评审委员会就各供应商对技术评审内容的各项要求进行评分，评审的具体内容见《技术评审表》：

技术评审表（49分）

| 评审指标 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数带▲重要条款响应情况 | 8.5 | - 供应商所提供的服务每满足一项第二章用户需求书“三、技术要求”中带“▲”的要求（共17项），得0.5分，合计8.5分。 - 注：需提供符合要求证明材料，否则不得分。供应商所提供证明文件应清晰明确反映相关响应内容，否则评委会有权视响应内容不满足比选文件要求。 |
| 实施方案 | 12 | - 供应商根据采购需求提供切实可行的实施方案，包括但不限于供货计划、人员安排、货物安装、设备调试、验收计划等。 - 1、实施方案内容完整，描述详细，完全满足采购需求的，得12分； - 2、实施方案内容较完整，描述较详细，较好满足采购需求但个别内容有瑕疵或不足的，得8分； - 3、实施方案内容不完整或部分内容缺失，描述简单，难于满足采购需求的，得4分； - 4、无相关方案的，得0分。 |
| 应急方案 | 10 | - 供应商根据采购需求提供的应急方案，包括但不限于应急故障响应方案、突发事件保障措施方案等。 - 1、应急方案内容详细具体，科学、合理、全面的，得10分； - 2、应急方案内容比较具体，基本合理、基本全面的，得6分； - 3、应急方案内容一般，合理性较差的，得3分； - 4、未提供相关方案的，得0分。 |
| 售后服务方案 | 10 | 供应商根据采购需求提供的售后服务方案，包括但不限于质保期、维保方案等。 - 1、方案内容具体、完善，完全满足采购需求的，得10分； - 2、方案内容较具体、较完善，较好满足采购需求但个别内容有瑕疵或不足的，得6分； - 3、方案内容不完整或部分内容缺失，难于满足采购需求的，得3分； - 4、未提供相关方案的，得0分。 |
| 安全文明 保障措施 | 8.5 | - 供应商根据本项目现场实际情况，提出切实可行的安全文明保障措施： - 1.安全管理机构完善，措施具体明确、合理可行的，得8.5分； - 2.安全管理机构完善，措施基本可行的，得5.5分； - 3.措施基本可行但较难落实的，得2.5分； - 4.未提供相关措施的，得0分。 |

（4）价格评分（30分）：

①评审基准价计算方式：通过资格审查及符合性审查且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格评分为满分。

②其他供应商价格分统一按照下列公式计算：价格得分=（评审基准价/响应报价）*价格评分。

精确到小数点后两位。

③最低报价不是成交的唯一依据。

10.综合比较与评价：

根据每个供应商在上述各比选阶段中的得分，采用下面公式算出每个供应商的综合得分：

W＝C ＋ T ＋ M

其中：

W ——供应商的综合得分；

C ——供应商的价格得分；

T ——供应商的技术评审得分；

M ——供应商的商务评审得分。

（注： T、M均为所有评审专家评分的算术平均值）

11.评审委员会对响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

12.评审报告应当由评审委员会全体人员签字认可。评审委员会成员对需要共同评定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，若拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、推荐成交候选人名单

评审委员会根据最终评审的结果推荐3名成交候选人，推荐综合得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。综合得分相同的，按照响应报价由低到高的顺序推荐第一成交候选人。综合得分且响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

排名第一的成交候选人放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人出现前款所列的情形的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

成交人放弃成交、或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

成交通知书发出后，成交人无正当理由不得放弃成交，否则可能被采购人列入中山大学孙逸仙纪念医院失信供应商名单。

五、发布成交结果：采购人在医院官方网站的采购专栏公告成交结果。

六、质疑与投诉

（一）质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.供应商认为比选文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，向采购人提出质疑。

3.供应商应在限定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体项目名称。

4.采购人不得拒收质疑供应商在限定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人可以组织原比选委员会协助答复质疑。

6.超出限定质疑期限的质疑函，采购人将依法不予接收。

7.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明资料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字，并加盖公章。

8.接收质疑的联系方式：

办公室：中山大学孙逸仙纪念医院招投标与采购管理办公室

地址：广州市长堤大马路171号一方长堤907室

电话：81338035（工作时间：8：00-12:00,14:30-17：30）

（二）投诉

质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

- 合同的订立

- 采购人与成交人自成交通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和成交人响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交人响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第四章  合同参考文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

合同编号：

中山大学孙逸仙纪念医院

合 同 书

项目编号：

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区呼叫系统采购安装项目

中山大学孙逸仙纪念医院花都院区呼叫系统采购安装项目

甲方：中山大学孙逸仙纪念医院

乙方：

中山大学孙逸仙纪念医院（以下简称甲方）与                  （以下简称乙方）就 中山大学孙逸仙纪念医院花都院区呼叫系统采购安装项目，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1、本合同标的为中山大学孙逸仙纪念医院花都院区呼叫系统采购安装项目。

2、供货货物名称、型号、规格、数量，详见合同附件1工程量清单。

二、价格

1、合同金额：

小写：

大写：

（价格清单见合同附件1）

- 本项目为综合单价包干按实结算项目：合同单价包括但不限于货物供应、备品备件、税金、运至合同指定地点的运输费、装卸费、仓储、保险费、安装调试、保管、验收费、售后服务、技术服务（包括技术资料、图纸的提供、质保期保障等）、安全文明施工费等全部费用及相关税费。除本合同另有约定外，项目实施过程中不因任何因素调整合同中清单的综合单价。在实际履行过程中，甲方有权根据实际需要，对本次采购范围内的货物数量进行增减，乙方最后以经甲方确认批准的实际采购量，按成交单价按实进行结算。

三、到货及安装

1、到货及安装地点：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区（花都区镜湖大道11号）。

2、交货期：合同签订后，接到甲方书面进场通知后60天内完成采购货物的供货、安装、调试和验收工作。如接到甲方临时加急要求，乙方需无条件响应甲方的交货要求。

3、按照甲方指定的位置安装，乙方在安装过程中，应采取足够防护措施，保证甲方设施、设备完好无缺，并不得干扰和影响甲方正常工作。

四、保险

货物到达交货地点之前的所有保险费用和为派往甲方进行服务的人员投保人身险和其他有关险种的费用，由乙方负责。

五、付款

（一）履约保证金

1、成交供应商需向采购人缴纳合同金额3%的履约保证金或履约银行保函。采购人发出成交通知书后15天内，成交供应商不缴纳履约保证金视为放弃此次服务协议，成交供应商将承担所有责任和后果。

采购人账号名称：中山大学孙逸仙纪念医院

账号：3602000509000704422

开户行：广州市工商银行第二支行

2、项目验收合格后，采购人将无息退还履约保证金给成交供应商。

3、如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分扣除的，成交供应商需在5个工作日内将扣除的履约保证金补齐。

4、不予退还的主要情形

1）成交供应商将本项目进行分包或转包给他人；

2）在履行合同期间，因成交供应商原因导致提前终止合同时，采购人有权不退回履约保证金给成交供应商；

3）在履行合同期间，成交供应商因在经营活动中存在违法被吊销营业执照或相关许可，导致本项目合同无法继续履行的。

（二）支付方式

1、综合单价包干、工程量按实结算。

2、每月按监理工程师及发包人审定的实际完成工程量的80%支付进度款，每月应付进度款=当月完成工程造价×80%。

3、工程竣工验收合格、结算金额经过采购人审计部审核无误且满足支付条件后30天内，采购人将支付审定结算价的97%给供应商。余额3%为工程质量保证金。

4、3%工程质量保证金由采购人在工程质保期满后30天内一次性无息支付给成交人。

5、付款形式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

6、合同服务期为自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。本项目为总价控制项目，如需追加与合同标的相同的，在不改变合同其他条款的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、技术文件

1、乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。技术文件的具体内容详见技术规范。如果必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2、上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行操作、检查、维修、维护、调试、验收和运作的需要的所有内容。

3、甲方完全按照技术文件的指导进行的任何操作、检查维修、维护、调试、验收所引起的系统、设备或其部件的损坏由乙方承担责任。

4、所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5、所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随设备按货物交付时间交付给甲方。

6、甲方到货后如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

七、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2、乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

八、伴随服务

1、安装与调试

1.1乙方必须向甲方提供合同货物的安装和调试工作，详见技术规范文件的相关要求。

1.2乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力完成安装本合同的设备。

1.3乙方已对甲方进行详细考察，完全了解甲方的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔。

1.4安装期间，乙方应及时向甲方报告安装进度、发生的问题、存在的不利因素、潜在的延误和补救方法的建议等。

1.5本项目可能涉及部分电工作业内容，乙方必须采取严格措施确保作业人员安全。乙方须为所派的作业人员在上述作业时提供安全保护措施及提供相应的防护设备设施，并为上述作业人员购买人身意外保险；同时，乙方上述作业人员须按相关要求具备特种作业操作证（作业类型：电工作业等）。

1.6乙方须安排有1年以上安装经验的施工人员负责合同项下产品的安装。必须保证安装牢固，且不能破坏原有装饰项目，不得出现脱落和掉落现象。

1.7乙方在安装货物时必须严格遵守甲方的内部管理制度。

九、验收方式及质保期

1、乙方在交货的时候，需要按照本合同所规定的技术规格以及技术规范的相关要求，向甲方提供相应的验收方案。

2、货物运抵指定地点后，由甲、乙双方清点货物并进行外观检查。如甲方要求到货后开箱抽查，乙方应予以配合。如发现缺少、损坏部件，乙方须及时补齐，如因此造成工期拖延，甲方有权按延期交货索赔。在整个安装调试期间，设备部件（货物）由乙方负责保管，甲方应积极配合。

3、甲乙双方按照有关的验收规定和标准组织验收工作，验收合格后，双方签字确认。

4、如果乙方提供的货物需要经当地国家有关管理部门验收，则在验收合格后，在验收报告书上签字确认。

5、如果乙方没有按以上要求安排的时间进行有关工作，甲方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至乙方完成此时间段的工作。

6、乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的，完全符合国家相关质量标准，其质量、规格及技术特征不低于招标样板要求，并应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

7、甲方在货物进场、安装或验收过程中发现产品的品种和质量与甲方或乙方确认的不符，乙方应在接到通知的48小时内免费进行更换，并按违规产品总价格的两倍赔偿甲方。

8、甲方可委托第三方检测机构进行货物检测，如检测合格，费用由甲方承担。如经检测不合格的，检测费用由乙方承担，甲方可拒收货物，待乙方整改完成再委托第三方进行检测合格后，甲方才予以验收确认，但因此引起的所有费用由乙方承担。

9、乙方应保证提供给甲方的货物是通过出厂检测合格，如甲方有需求，乙方应配合提供相关检测报告（含原材料和成品）。

10、本项目质保期为    年，质保期自货物全部安装完毕经甲方验收合格之日起算，满    年并通过质保期验收的方为质保期满。若本合同约定的质保期届满，货物因质量等问题未验收合格，则质保期自动延长，直至甲方对货物最终验收合格之日止。在延长期间，乙方仍应按照本合同约定履行全部质保义务。在售后质保期结束前1个月内，乙方须免费对货物进行一次全面的维护与保养。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

11、质量保证期内，乙方提供三包服务（包修、包换、包退），并免费提供产品设施正常使用情况下维修保养服务，服务方式均为上门服务。在质量保证期内发生的质量问题，由乙方派人收回、维修、维护、送货，由此产生的一切费用由乙方承担。对任何因安装工艺、材料和产品部件、质量造成的设备及材料或部件的损坏，需进行更换和维修的，当发生故障后，乙方在接到甲方维修电话后需在60分钟内到达现场，48小时解决问题，若48小时内无法解决问题，则乙方需提供同等货物供甲方使用直至故障货物能正常使用为止，由此产生的费用由乙方承担。

12、在质量保证期外发生的质量问题，由乙方负责解决，甲方支付相应的费用。质保期外甲方如要委托乙方进行维保的，甲、乙双方另外签署维保协议。

13、在任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。货物在质保期内发生质量问题，乙方须无条件给予退换。

14、乙方货物不符合质量要求，致使不能实现合同目的，甲方可拒收货物或解除合同。甲方拒收货物或者解除合同时，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

15、安装期间，乙方需提供 7×24 小时应急服务保障，如有加急情况乙方需积极配合，并且能够在约定时间内保证货物制作完成，送货到指定地址。加急情况下制作及安装的所有产品不额外增加费用。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，甲方向乙方偿付本合同总价的7.5%的违约金。

2、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额5%的违约金。

3、乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额5‰的违约金。

4、乙方未能交付货物，须向甲方支付合同金额7.5%的违约金。

5、乙方超过30日未交货的，甲方有权解除合同。

6、因乙方违约所产生的费用及损失，甲方可直接在应付款项中扣除。

十一、异议索赔

如果乙方对偏差负有责任，甲方提出索赔的，双方同意选择下述一种或几种方法解决索赔事宜：

1、乙方对于所提供的货物与合同要求不符负有责任。乙方同意甲方拒收货物并把被拒收的货物的金额以合同规定的同类货币退给甲方，乙方负担由此发生的一切损失和费用。包括银行利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其他必要费用。

2、如货物到达后发现有受损或疵劣，根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，确定直接退货或是降低货物价格需经双方协商处理。

3、对有缺陷的零件、部件和货物，乙方须更换以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方应相应顺延被更换货物的质保期。

4、因乙方原因造成甲方任何的直接的财产损失可提出索赔，包括但不限于甲方的相关设备损失或由于乙方的疏忽的行为或失职造成甲方人员的伤害等。

5、事故索赔：凡与乙方或其分包商为本合同目的而雇佣的任何人员的伤亡有关而导致的所有损失、开支或索赔、损害赔偿费、诉讼费和其他费用，如非甲方原因，乙方应对之负责并保证甲方免于上述损失、开支或赔偿、损害赔偿费、诉讼费和其他费用。

6、如果乙方在收到索赔通知后十天内未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在乙方收到索赔通知后十天内或征得甲方同意的延长期限内，按照以上方法解决索赔事宜，甲方将有权从剩余货款或履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

十二、不可抗力

1、由于不可抗力的原因造成乙方不能按合同规定交货时，乙方应立即以书面形式通告甲方，证明事故的存在。

2、在不可抗力事件发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定的交货期后三十天内仍不能交货，甲方则有权解除合同，这时，甲乙双方均不互提出索赔。甲方不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金。

十三、产权与风险转移

1、货物的产权，只有在货物到货后并甲方签收确认之日起由乙方转移至甲方。

2、货物损坏、灭失的风险在产权转移的同时由乙方转移至甲方。

3、在拒收情况下，或者解除合同时，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

4、产权和风险的转移，不影响因乙方不按约定履行义务时，甲方要求其承担违约责任的权利。

5、乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

十四、争端的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同的诉讼管辖地为甲方所在地有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、合同生效

订立合同时间：    年     月     日

订立合同地点： 广东省广州市

合同经双方法定代表人或授权代表签字、单位加盖公章后生效，签署时间不一致的，以后签署时间为准。

十六、其他

1、本项目的采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的组成部分。

2、本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

3、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。除非有特别说明，本合同所有有效组成部分中相矛盾的条款以生效日期较后的条款为准。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5、本合同一式 5 份，甲方执 3 份，乙方执 2 份。

合同附件：1、工程量清单

2、供应商廉洁守约承诺书

甲方（盖章）：中山大学孙逸仙纪念医院         乙方（盖章）：

地     址：广州市沿江西路107号              地     址：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

联系人：                                     联系人：

电  话： 020-81332029/34071710                电  话：

开户银行： 广州市工商银行第二支行            开户银行：

账号：3602000509000704422                    账号：

邮政编码：510120                             邮政编码：

电子邮箱: 81332803@163.com                   电子邮箱:

合同附件1

工程量清单（具体见响应文件附表）

合同附件2

中山大学孙逸仙纪念医院

供应商廉洁守约承诺书

中山大学孙逸仙纪念医院******项目（项目名称）：

为加强医疗卫生行业作风建设，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，保障合同双方的权利与义务，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合中山大学孙逸仙纪念医院（下称医院）的规章制度，我公司特作出以下廉洁守约承诺：

一、我司及工作人员严格遵守医院的有关规定，不通过给予医院工作人员“红包”（含礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，公司及工作人员安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，下同）、回扣、提成、物品及以其它不正当利益等手段进行促销；不以任何名义、形式给予医院工作人员及其特殊关系人“红包”、回扣、提成、物品以及其他不正当利益，或邀请医院工作人员及其特殊关系人参加涉及商业利益的活动等。

前款所称“特殊关系人”，是指医院工作人员的近亲属、特殊利害关系人等 。

二、我司及销售人员不在医院诊疗时间、诊疗区域进入各医疗科室进行产品推介活动，不干扰医务人员的医疗活动；未经医院批准，不在院内召开任何形式的产品宣传、推广活动；不在院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、我司承诺需要在医院进行产品宣传、推广工作时，一定向医院相关职能部门提出书面申请。经审批后，由医院有组织、有计划地予以安排。

四、我司承诺遵守国家有关招标采购法律法规规章，在参加医院招标采购活动时，保证诚信投标、不串标、不陪标，严格按照有关规定及合同执行。

五、我司承诺

不销售、不使用假冒伪劣以及无生产批准文号或无相关经营许可证、经营注册证的药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它产品。（药品、医疗设备、医用耗材及其他货物的生产和经营企业适用此项）

严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，不违反工程建设管理、施工安装和监理的规章制度。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设和监理的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装和监理的强制性标准和规范。（工程建设项目适用此项）

六、我司承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条、《中华人民共和国招标投标法》第四十六条及医院招标采购相关规章制度的规定，在医院中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标采购文件和中标人的投标文件或其他响应文件签订书面合同。

若违反上述承诺，我司自愿接受中山大学孙逸仙纪念医院以下处理：医院将我司违规行为予以曝光；医院取消我司中标成交资格并不予退还履约保证金；医院有权解除双方签订的买卖合同、技术服务合同及建筑工程施工合同等合同，停用相关产品，并断绝与我司业务往来，且不承担我司因此造成的任何损失；取消我司参加医院招标采购投标资格两年；报请上级主管部门，依据有关规定在系统内通报、公布药品、医疗设备、医用耗材违法违规情况及其它处理。

双方订立买卖合同、技术服务合同、建筑工程施工合同等合同以后，本承诺书同时作为双方合同的构成部分。

本承诺书一式两份，一份由医院相关职能部门保存，一份由经营单位保存。

单位名称（盖章）：

单位负责人（或法定代表人）（签名或签章）：

日期：     年    月    日

第五章  响应文件编制要求

（请供应商按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。）

温馨提示

（本提示内容非比选文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以比选文件为准。）

- 供应商应仔细阅读比选文件中所有的事项、格式、条款和规范等，完整、真实、准确的填写比选文件中规定的所有内容。

- 按照比选文件的要求编制响应文件，对比选文件提出的实质性要求和条件做出响应。否则，其响应将被拒绝。

- 凡关于比选文件的所有响应资料（包含但不限于：承诺函、声明函等各类函件，资质证书等证明资料复印件，项目具体实施方案等)，都必须盖供应商公章。

- 响应文件所附的相关资料复印件若模糊不清的，将影响其评审得分。

- 建议响应文件采用双面印制。

- 供应商必须对其响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，且无条件接受集中采购机构或采购人及政府采购监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，已报名并获取了比选文件后决定不参加本项目响应的供应商，在响应文件递交截止时间的前3日，按《采购邀请函》中的联系方式，以电子邮件形式告知我院指定联系人（否则影响到供应商今后参加我院采购项目的评价）。对您的支持与配合，谨此致谢。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

(正本□/副本□）

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定授权代表（签字）：

联系方式：

日    期：

响应文件目录

一、  报价表……………………………………………………………………第（  ）页

（一）报价一览表………………………………………………………………第（  ）页

（二）分项报价明细表…………………………………………………………第（  ）页

二、  资格审查 …………………………………………………………………第（  ）页

（一）资格自查表………………………………………………………………第（  ）页

（二）资格审查证明资料………………………………………………………第（  ）页

三、  符合性审查………………………………………………………………第（  ）页

（一）符合性自查表……………………………………………………………第（  ）页

（二）符合性审查证明资料……………………………………………………第（  ）页

四、  商务评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）商务评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）商务评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

五、  技术评审…………………………………………………………………第（  ）页

（一）技术评审自查表…………………………………………………………第（  ）页

（二）技术评审证明资料………………………………………………………第（  ）页

（电子文件密码：******）

注：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、报价表

（一）报价一览表

| 项目名称： | 中山大学孙逸仙纪念医院******项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应单位： |  | 响应日期： |  |
| 联 系 人： |  | 联系电话： |  |

| 项目名称 | 中山大学孙逸仙纪念医院******项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | ZCB-2026*** |
| 响应总报价 （元） | 大写金额：人民币 元 小写金额：¥ 元 |
| 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起90天 |
| 备注 |  |

注：

1、供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、响应报价应为供应商完成本项目全部内容所需费用的含税报价。

3、本项目综合单价包干。综合单价精确到小数点后两位。

4、本项目不接受有选择性的响应报价。

5、此表是响应文件的必要组成文件。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）分项报价明细表

项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院******项目

（具体详见比选文件工程量清单表）

注：1.此表为报价总表的报价明细表。

2.供应商应按分项报价明细表的各项内容要求进行填写，不得更改此表格式、内容。

3.分项报价明细表的合计金额必须与《报价一览表》中的总报价一致。

4.分项报价明细表须打印放入响应文件中作为响应明细报价表内容。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

二、资格审查

（一）资格自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合格条件 | 供应商应具备以下条件：（出具有效的声明函并加盖公章） （1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 供应商必须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司报名的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 经查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，均不得参加本采购项目。（供应商无需提供证明资料，以评审现场查询结果为准） | □通 过 □不通过 | / |
|  | 单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本项目的采购活动。（出具有效的声明函加盖公章） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 本项目不接受联合体响应，供应商不得分包、转包。（出具有效的声明函并加盖公章） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 出具报名邮件截图。（加盖公章） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为供应商资格审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）资格审查证明资料

2.1资格声明函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

关于贵单位发布的中山大学孙逸仙纪念医院******项目的公开比选采购邀请，本单位（企业）自愿参加报名响应，现声明如下：

(1)本单位（企业）已完全清楚本项目采购文件的内容和要求。

(2)本单位（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

(3)本单位（企业）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(4)本单位（企业）承诺绝不存在“单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应单位，参加同一合同项下的采购活动”的情况。

(5)本单位（企业）参加本次采购活动，具备独立实施能力，属于非联合体响应。

(6)本单位（企业）承诺绝不存在“为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务”的情况。

(7)本单位（企业）承诺，若成为本项目成交供应商，绝不分包、转包本项目。

(8)关于本单位（企业）信用情况，经对“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录信息的查询，截至规定的响应截止时间，本单位没有被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商名单中。

(9)本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本单位承担。

特此声明。

（注：本资格声明函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

2.2营业执照副本（提供证书复印件加盖公章）

提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分公司报名的，须提供总公司和分公司的营业执照副本复印件，总公司出具给分公司的授权书。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 2.5报名邮件截图

- 出具报名邮件截图。加盖供应商公章。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

三、符合性审查     （一）符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应报价 | 响应报价： （1）响应报价未超过本项目最高限价； （2）对本项目的全部内容进行响应报价； （3）响应报价不低于成本价，且是唯一确定的。 | □通 过 □不通过 | / |
| 响应有效期 | 提供《响应承诺函》，响应有效期为提交响应文件的截止之日起90天。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 法定代表人资格证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 响应文件签署、 盖章 | 响应文件按照公开比选文件规定要求签署、盖章（包括封面、骑缝以及含有“签字”“盖章”字眼的每一处），不得改动本公开比选文件中已明确要求不得擅自删改的部分，以及遵守公开比选文件中已列明必须遵照执行否则按无效响应处理的各类要求。 | □通 过 □不通过 | / |
| “★”号条款要求 | 响应方案满足公开比选文件第二章《采购需求》中“★”号条款要求。 | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 其他 | （1）响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 （2）响应报价中未对公开比选文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。（如有） （3）按采购清单填报价格，无修改、增减采购清单的项目、表格、内容等。（如有） | □通 过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

备注：

1.以上材料将作为供应商符合性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应。

2.供应商须在“自查结论”栏勾选通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

3.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）符合性审查证明资料

3.1法定代表人（负责人）证明书

中山大学孙逸仙纪念医院：

________同志，身份证号码为       ，现任我单位________职务，是我单位法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人性别：____ 年龄：____ 身份证号码：

注册号码：______________ 企业类型：_______________________

经营范围：_______________________

供应商(公章)：

地  址：

法定代表人/负责人（签名或签章）：

日  期：      年    月    日

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

法定代表人

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.2法定代表人（负责人）授权委托书

中山大学孙逸仙纪念医院：

本授权书声明：（法定代表人姓名）  代表   （公司全称）    授权（姓名、职务）  为我单位的合法代理人，就中山大学孙逸仙纪念医院******项目采购活动，全权代表我单位参与本项目报名响应和合同执行，以我单位的名义处理一切与之有关的事宜。有效期限：自  年  月  日至  年  月  日。

特此委托。

附：代理人性别：  年龄：  身份证号码：

供应商(公章)：

地        址：

法定代表人/负责人（签名或签章）：

授权代理人（签名）：

日  期：    年    月    日

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（正面） 粘贴处

被授权人（授权代表）

有效期内的居民身份证复印件（反面） 粘贴处

3.3响应承诺函

致：中山大学孙逸仙纪念医院

依据贵院（项目名称/项目编号：)的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交响应文件正本 1 份，副本 2 份。

在此，我方承诺如下：

1、同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2、响应有效期为递交响应文件之日起90天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

3、我方在参与响应前已详细研究了比选文件及其附件的全部内容，包括澄清及修改文件(如有)和所有已提供的参考资料以及有关附件。我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4、我方愿意向贵院提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵院需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方如果成交，将保证履行比选文件及其附件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

6、按比选文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

7、我方承诺能够完全对比选文件所有带“★”号条款作出响应。

（1）★3、本项目可能涉及部分电工作业内容，供应商必须采取严格措施确保作业人员安全。供应商须为作业人员提供安全保护措施及提供相应的防护设备设施，并为其购买人身意外保险；同时，供应商作业人员须按相关要求具备特种作业操作证（作业类型：电工作业等）。

（2）★4、成交供应商作为相关货物安装、维护的安全负责人，对相关货物安装、维护工作安全负责。成交供应商须采取一切措施对相关货物安装、维护等进行安全管理，杜绝发生安全事故。因供应商的过错（包括故意和管理过失）发生施工、消防、用电等事故，由供应商承担一切责任，因非可归咎于采购人的原因而发生人身伤亡或财产损失事件的，采购人不承担任何责任。

（3）★2.4供应商须安排有1年以上安装经验的施工人员负责合同项下产品的安装。必须保证安装到位调试合格且可正常交付使用。

（4）★3、采购人在货物进场、安装或验收过程中发现产品的品种和质量与采购人确认的不符，供应商应在接到通知的48小时内进行免费更换，并按不合格产品总价格的两倍赔偿采购人。

（5）★1、本项目质保期为2年，质保期自全部货物验收通过后采购人签字之日起开始计算，满2年并通过质保期验收的方为质保期满。若本合同约定的质保期届满，货物因质量等问题未验收合格，则质保期自动延长，直至甲方对货物最终验收合格之日止。在延长期间，乙方仍应按照本合同约定履行全部质保义务。在售后质保期结束前1个月内，成交供应商须免费对货物进行一次全面的维护与保养。

（6）★六、履约保证金（详见第二章 用户需求书）

- （7）★八、支付方式（详见第二章 用户需求书）

8、我方承诺响应文件未含有贵院不能接受的附加条件。

9、我方承诺响应报价中未对比选文件规定的非竞争性费用进行浮动或改变。（如有）

10、我方承诺按采购清单表填报价格，无修改采购清单的项目、表格、内容等。（如有）

11、我方完全服从和尊重比选委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

12、我方承诺如擅自更改材料或设备的品牌，视为未响应公开比选文件要求，采购人有权不予评审，除非供应商有充足依据证明所投材料或设备的质量、价格、品牌档次均高于采购人推荐的所有品牌并得到评审委员会全体同意。我方如未从公开比选文件主要材料推荐品牌表中选定对应其中一个品牌（含厂家、规格、型号）进行报价，采购人有权在签订合同前在其中选择任一品牌。（如有）

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（注：本响应承诺函内容不得擅自删改）

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

四、商务评审

（一）商务评审自查表

| 评审指标 | 评审细则 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 管理体系 （6分） | 供应商具有有效期内的管理体系认证证书：1、质量管理体系认证，得2分。2、环境管理体系认证，得2分。3、职业健康安全管理体系认证，得2分。 - 注：1）需提供有效的证书复印件并加盖公章。 - 2）因企业成立时间不足3个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，对应证书可得分。 - 3）未按要求提供的不得分。 | 见响应文件（ ）页 |
| 同类业绩（10分） | - 供应商自2023年1月1日至今已完成的同类项目业绩：每提供一项得2分，无或其他不得分。本项最高得10分。 注：1）提供合同关键页（含合同封面、主要内容页及双方签章页）。扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同完成时间为准。 - 2）同一用户单位多个合同只计算一个，其余不计。 - 3）未提供证明材料或提供不齐全或证明材料不清晰导致专家无法辨认的或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 见响应文件（ ）页 |
| 用户评价 （5分） | - 供应商提供上述有效业绩的使用用户评价，每提供一个类似“满意”或“非常满意”或“优”的使用用户评价得1分，本项最高得5分。 - 注：1）须提供用户单位的评价证明（格式自拟，须加盖用户单位印章）。 - 2）其他表达满意度的词语，由评委参照以上评价等级程度认定对应的评价等级。 3）同一用户单位多个合同只计算一个，其余不计。 | 见响应文件（ ）页 |

供应商应根据《商务评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）商务评审证明资料

4.1管理体系

- 注：1）需提供有效的证书复印件加盖公章。

- 2）因企业成立时间不足3个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，对应证书可得分。

3）未按要求提供的不得分。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.2同类业绩

| 序号 | 用户名称 | 项目主要内容 | 签订日期 | 完成时间 | 资质要求 | 项目负责人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- 注：1）提供合同关键页（含合同封面、主要内容页及双方签章页）。扫描件加盖供应商公章，业绩时间以合同完成时间为准。

- 2）同一用户单位多个合同只计算一个，其余不计。

3）未提供证明材料或提供不齐全或证明材料不清晰导致专家无法辨认的或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

4.3用户评价

- 供应商提供上述有效业绩的使用用户评价，每提供一个类似“满意”或“非常满意”或“优”的使用用户评价得1分，本项最高得5分。

- 注：1）须提供用户单位的评价证明（格式自拟，须加盖用户单位印章）。

- 2）其他表达满意度的词语，由评委参照以上评价等级程度认定对应的评价等级。

- 3）同一用户单位多个合同只计算一个，其余不计。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

五、技术评审

（一）技术评审自查表

| 序号 | 评审指标 | 评审细则 | 提供情况 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数带▲重要条款响应情况 （8.5分） | - 供应商所提供的服务每满足一项第二章用户需求书“三、技术要求”中带“▲”的要求（共17项），得0.5分，合计8.5分。 - 注：需提供符合要求证明材料，否则不得分。供应商所提供证明文件应清晰明确反映相关响应内容，否则评委会有权视响应内容不满足比选文件要求。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 2 | 实施方案 （12分） | - 供应商根据采购需求提供切实可行的实施方案，包括但不限于供货计划、人员安排、货物安装、设备调试、验收计划等。 - 1、实施方案内容完整，描述详细，完全满足采购需求的，得12分； - 2、实施方案内容较完整，描述较详细，较好满足采购需求但个别内容有瑕疵或不足的，得8分； - 3、实施方案内容不完整或部分内容缺失，描述简单，难于满足采购需求的，得4分； - 4、无相关方案的，得0分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 3 | 应急方案（10分） | - 供应商根据采购需求提供的应急方案，包括但不限于应急故障响应方案、突发事件保障措施方案等。 - 1、应急方案内容详细具体，科学、合理、全面的，得10分； - 2、应急方案内容比较具体，基本合理、基本全面的，得6分； - 3、应急方案内容一般，合理性较差的，得3分； - 4、未提供相关方案的，得0分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 4 | 售后服务方案 （10分） | 供应商根据采购需求提供的售后服务方案，包括但不限于质保期、维保方案等。 - 1、方案内容具体、完善，完全满足采购需求的，得10分； - 2、方案内容较具体、较完善，较好满足采购需求但个别内容有瑕疵或不足的，得6分； - 3、方案内容不完整或部分内容缺失，难于满足采购需求的，得3分； - 4、未提供相关方案的，得0分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |
| 5 | 安全文明 保障措施（8.5分） | - 供应商根据本项目现场实际情况，提出切实可行的安全文明保障措施： - 1.安全管理机构完善，措施具体明确、合理可行的，得8.5分； - 2.安全管理机构完善，措施基本可行的，得5.5分； - 3.措施基本可行但较难落实的，得2.5分； - 4.未提供相关措施的，得0分。 | □有 □无 | 见响应文件 （ ）页 |

供应商应根据《技术评审自查表》的各项内容填写此表，并提供相应的证明资料及填写页码，如未提供，评审委员会有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。

注：

1.请在表格下方附上相关证明资料，提供所需证书（或证明文件）复印件且加盖公章方可得分，不提供不得分。

2.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分不得分。

3.本表要求提供的证书等证明文件，如有有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

4.承诺以上响应情况属实，如有虚假响应，同意本项目一票否决，并列入采购人失信供应商名单。

5.本自查表不得擅自删改。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

（二）技术评审证明资料

5.1技术参数带▲重要条款响应情况

注：提供符合要求证明材料，否则不得分。供应商所提供证明文件应清晰明确反映相关响应内容，否则评委会有权视响应内容不满足比选文件要求。

（3）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

5.2实施方案

注：（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写。

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 5.3应急方案

注：（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写。

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 5.4售后服务方案

注：（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写。

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日

- 5.5安全文明保障措施

注：（1）供应商根据本项目的实际需求，自行拟写。

（2）为方便评审查阅，请注明页码。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或法定授权代表（签字）：

日  期：      年   月   日