中山大学孙逸仙纪念医院花都院区儿科门诊新增气动物流站点项目需求书

中山大学孙逸仙纪念医院

花都院区

2026年9月

- 项目概况

1.1项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区儿科门诊新增气动物流站点项目

1.2项目地点：广州市花都区镜湖大道11号

1.3最高限价：人民币71310元（含税）

1.4工期：从合同签订之日起50个日历天。

- 项目内容

- 2.1在门诊4楼儿科注射室新增一个气动物流系统站点

- 2.2站点类型：直达式旋转工作站，站点配备两个传输瓶。

- 2.3站点需完全接入医院既有气动物流系统，包括硬件连接（管道、电气、网络）与软件连接（控制系统集成、地址编码、逻辑调试）

- 2.4配套工程包含但不限于：

- 2.4.1墙面、楼板开孔及修复；

- 2.4.2新旧管道连接、密封；

- 2.4.3管道穿行区域的天花吊顶拆装、修复；

- 2.4.4沿线其他管道（水电、暖通等）的临时拆除、保护与恢复；

- 2.4.5专用电源线路敷设与接入；

- 2.4.6系统控制对接、联调联试及全院系统优化。

- 承包方式

- 3.1包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格。

- 3.2不得以任何方式转包或分包本项目。

- 报价要求

- 4.1按以下格式进行报价，不得缺项、漏项：

| 序号 | 分项名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 含税单价/元 | 含税合价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直达式旋转工作站 | MP-XZS0110，110/160# | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 传送瓶 | MP-CSP0110，110/160# | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 阻火圈 | MP-ZGQ110，110/160# | 套 | 2 |  |  |
| 4 | PVC直管 | MP-PST110，110/160# | 米 | 20 |  |  |
| 5 | PVC弯管 | MP-PAT110，110/160# | 套 | 6 |  |  |
| 6 | PVC套管 | MP-PBT110，110/160# | 套 | 18 |  |  |
| 7 | 不锈钢套管 | MP-SBT110，110/160 含三根密封硅胶圈 | 套 | 2 |  |  |
| 8 | PVC胶粘剂 | MP-PJZJ1000，TANGIT DOSE， 1KG, TRANSPARENT | 套 | 1 |  |  |
| 9 | SIKLA管道夹 | MP-GDJ110，160-M10×100 | 套 | 14 |  |  |
| 10 | PVC密封胶带 | MP-PJD4803，48mm*3米 | 卷 | 1 |  |  |
| 11 | 吊顶拆除、修复 | 铝扣板 | 平方米 | 13 |  |  |
| 12 | 吊顶拆除、修复 | 石膏板 | 平方米 | 2 |  |  |
| 13 | 管道包装装饰 | 硅酸钙板包封 | 平方米 | 6 |  |  |
| 14 | 楼板、墙面开孔 | φ200mm（直径200mm） | 个 | 6 |  |  |
| 15 | 安装费-管道拆除 | 已安装部分拆除及清理 | 米 | 2 |  |  |
| 16 | 安装费-系统调试优化 | 站点及系统后台优化升级 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 安全措施费 | 现场保护及修复 | 项 | 1 |  |  |
| 含税合计/元 |  |  |  |  |  |  |

- 4.2以上报价应包含设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、税费、管理费、利润、风险费等一切费用，发包人不再支付任何额外费用。

- 4.3报价不得超过最高限价，否则视为无效报价。

- 4.4投标人须按发包人提供的清单格式和数量进行报价，不得修改。

- 投标人资格要求

5.1投标人应具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明），依法经营。如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件，加盖公章；如为分公司报名，必须同时提供总公司的营业执照副本复印件及总公司授权书。

5.2具有该项目必需的设备和专业技术能力，需提供承诺书。

- 六、系统技术要求

6.1总体要求：所提供的气动物流站点及所有部件必须与医院现有系统完全兼容，确保无缝接入和稳定运行。

6.2具体技术性能要求：

| 序号 | 功能 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平缓性 | 系统启停须有缓冲装置，确保传输瓶平稳接收、无振动、无颠簸，保护管内物品。 |
| 2 | 冗余性与可靠性 | 系统须具备容错和故障恢复能力。意外断电时，未完成的任务须存储在带电池备份的主控单元中，恢复供电后自动续传。 |
| 3 | 气密性 | 整个系统（管道、连接处、工作站）必须无泄漏。关键密封件（如三向阀密封圈）应采用聚四氟乙烯等高性能材料。 |
| 4 | 易维护性 | 系统应具备自动故障诊断功能。传输失败或发生故障时，传输瓶应能自动进入回收站，支持后续自动或手动重发。 |
| 5 | 电源安全 | 采用分布式电子开关电源，具备防雷击、防杂波、防短路等多重保护功能。 |
| 6 | 控制方式 | 由中央主控机集中控制，计算机实时图形化监控全系统运行状态，实时显示每个站点、传输瓶的状态和系统报警信息。 |
| 7 | 防交叉感染 | 新风技术： 系统管内循环气体必须为100%来自户外的经过滤的新风，确保与室内空气零交叉。 |
|  |  | 空气过滤： 在风机进气口和排气口均须加装高效过滤装置（不低于H11级），确保吸入和排出的气体均无污染，且不影响风机额定工作效率。 |
|  |  | 传送安全： 传输瓶材质须耐高温消毒，瓶内配置抗菌海绵填充物，保证标本在传输过程中的生物安全。 |
| 8 | 故障诊断 | 各级控制器（工作站、换向器等）须内置诊断软件，故障时能自动在中央监控界面和本地界面弹出报警信息，并可隔离故障点，不影响系统其他部分运行。 |
| 9 | 传输瓶 | 须为两端开启式，密封性好，能自动返回归属站。瓶内应有抗菌软性填充物，适应不同尺寸样品，避免运输过程中发生碰撞。 |
| 10 | 工作站点 | 基本功能：可实现上末端站、下末端站和通过站模式切换。 |
|  |  | 结构：钢制外壳，静电喷粉工艺。 |
|  |  | 安全保护：具备自动密闭装置、防异物进入装置和智能识别机制，异物放入时自动停机报警。 |
|  |  | 驱动与缓冲：采用齿轮齿条驱动，具备泄气阀降速、空气气垫和硅胶软垫三级缓冲，接收无硬碰撞、低噪音。 |
|  |  | 感染控制：密闭设计，具有气路旁通装置。传输瓶到达时风机停止工作后弹出，杜绝通过工作站污染科室空气。 |
|  |  | 提示功能：到站时具备声（语音/音乐）、光提示功能。 |
|  |  | 操作便捷性：具备空瓶自动回传、快速发送（默认上一目的地）、高清触摸屏显示收发状态、地址、系统信息等功能。 |
| 11 | 管道系统 | 管道须采用U-PVC材质，燃烧性能达到B1级。管道连接必须采用套管加专用胶粘剂的方式，确保整个系统气密性良好，无泄漏。 |

- 七、其他要求

7.1工程开工前需要向采购人提供施工方案和施工进度计划，并报备进场施工人员的身份信息备查，经采购人相关部门审核批准后才能施工，并且项目施工过程中需做好施工围闭及安全文明施工措施；

7.2按合同要求组织材料施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由中标人负责的各项事宜；

7.3施工期间中标人应做好场地围闭和场地保洁工作，并定期清理工程产生的建筑废料；

7.4在施工过程中发生工伤事故和劳动纠纷等，由中标人自行承担；

7.5中标人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。若中标人原因造成采购人、任何第三方人身和财产损害的，由中标人负责。中标人有义务维护本工程作业区域内的所有设施、设备的完好；

7.6电气部分的施工人员必须具有电工上岗操作证；

7.7严格按照《中山大学孙逸仙纪念医院医院建筑修缮感染管理制度》落实相关工作，如下：

7.7.1进行工程维护、改造前应与采购人相关科室或部门沟通，征得科室或部门同意后，方可执行；

7.7.2 施工前开展现场评估；

7.7.3施工前建造防尘隔断防护；

7.7.4 每日清理施工现场产生的废料、碎屑及灰尘；

7.7.5 提供并清洁吸尘垫（保湿）；

7.7.6 施工期间按照要求关闭暖气、通风、空调系统，密闭施工区的所有风管和风口；

7.7.7 保护施工区域所有设施和宣传图片的完好；

7.7.8 给建筑废料、碎屑洒水加湿，以抑制灰尘。

7.8 因不可抗力的自然灾害所造成的突发性的损害，工期顺延；

7.9 因中标人责任，不能按期完工，中标人应赔偿采购人损失，按推迟一天赔偿采购人工程款总额的1%计算，赔偿费用由采购人在工程款中扣除。因采购人场地、设备、生产作业、采购人设计变更等原因造成中标人无法正常施工的，中标人无需承担相关赔偿费用，施工工期顺延。

7.10因中标人责任（如发生安全、质量事故）而导致项目不能继续施工的，或停工时间持续达五天的，采购人有权终止合同，并由中标人赔偿经济损失；

7.11因中标人不具备履行合同能力、违约或单方面解除合同，应赔偿采购人违约金，违约金额为工程中标价的20%；

7.12中标人违反采购人依法制定的《中山大学孙逸仙纪念医院施工安全管理规定》，经采购人书面指出后未在合理期限内整改的，采购人有权处以每次500-2000元的违约金，该违约金最终在工程竣工结算中扣除，处罚单以函的方式送达中标人，并作为工程竣工结算处罚的依据。

- 八、验收与移交

工程质量标准：合格。符合国家及行业现行有关强制性规范、条文及标准的要求。承包人完成施工并自验合格后，向发包人提交验收申请，发包人组织相关科室进行验收。

- 九、质量保证

- 质保期2年，从竣工验收合格之日起算。质保期内，承包人保证本项目安装内容的正常运行，发生故障时自接报故障通知起1个小时内修复。

- 十、付款

竣工验收合格后，承包人需在竣工验收之日起30个日历天内向发包人提交完整、真实、合格的竣工资料及结算资料。发包人审核确认后，向承包人支付至结算价的97%。质保期满后，发包人支付剩余价款。

- 十一、评标办法

- 采用公开竞谈方式，具体详见挂网公告。