- 一、标本取材台  数量：5台

- 产品规格 1800*800*2000mm, (长*宽*高)。用电：220V.排风口:250mm,中心点240mm.

- 功能：有效排除标本取材过程中有毒有害气体,保护操作人员的安全。

- 风速：0.5-0.8米/秒, 排风量：1800-2200m3/h。

- 整体材质采用不锈钢制作，台面采用2.0mm厚316不锈钢一体冲压成型，设有不锈钢水槽，所有表面经过抛光处理, 起到防锈耐腐蚀的作用，无死角方便清洁。

- 采用台面后抽吸式负压排风设计，先进的气体导流装置，及时安全排出取材过程中有毒有害气体。

- 磁性吸附工具架可将金属设备，取材设备和解剖器材吸附在上面方便取用，内置手套架。

- 紫外灭菌灯有效的提供照明及工作区的消毒。

- 自动平衡补风系统，通过气流控制形成风幕，防止有毒气体外泄。

- 照明： 日光灯40w，主要用于照明整个操作区域，隐藏式安装方式，无污染。

- 紫外线灯：隐藏式安装方式，照度不低于每平方厘米80微瓦，主要用于操作台面区域的消毒。

- 水龙头： 双水龙头设计，1支为取材时用水，折壁式任意调节位置，另1支为水槽清洗用水，水龙头为高颈不锈钢水龙头。

- 水槽：位于台面右侧，300mm*300mm*250mm，内胆底部采用无死角圆弧设计。

- 可移动冲洗水龙头：抽拉式冲洗，用于清洗取材台内部工作空间及死角。

- 组织粉碎机： 1/2马力370W，2600转/分，全隔音罩，全不锈钢碾磨组件。与水槽底部排水孔连接，主要用于病理组织的粉碎排放，

- 台面上装配可移动的筛孔板易于清洗，取材桌：400mm*300mm*100mm，

- 下柜体：采用三柜门圆弧设计双层板，操作台离地面高度为800mm-850mm。

- 电源控制开关位于柜体上，方便操作使用。

- 二、高压热固树脂染色通风柜  数量：4台

- 1500mm*980mm*2350mm(长*宽*高)

- 1、前立柱使用136*200专用模具拉伸成型铝合金制作，型材壁厚＞2mm，带可拆装前多功能设备安装面板，拆卸面板不需要任何工具方便安装维护；立柱中间有足够空间用于水、电、气的管道及控制模块的安装；两侧外侧板为12.7mm高压热固树脂板经CNC加工成型，具有耐酸防腐耐高温功能；

- 2、移动门模块为专用模具成型铝合金边框使用模块化设计可根据需求选配单件或可左右移动的双件6mm夹胶玻璃，破裂不飞溅，配置450mm抬起限位，使视窗高度在操作人员的呼吸区以下，建立一个人员与柜体内有害物质的隔离区多方位保障实验操作人员安全；

- 3、使用新技术的无挡边传动轮设计防止同步带和同步轮的边框摩擦降低同步带寿命，并产生噪音增加门的升降重量，配合静音传动带，单门通风柜手动抬起力小于30N，双门通风柜手动抬起力小于50N;

- 4、传动机构配备自动锁止装置传动皮带断裂后，移动门不坠落，可停任意位置单门通风柜手动

- 5、新理念多路补风进气，避免人员走动紊流，结合空气学设计导流板防止柜内气体产生涡流。

- 6、所有插座为IP44防护等级确保通风柜体内潮湿环境下的用电安全；

- 7、模块化内胆设计，根据实验需求可选陶瓷、PP、理化板、玻璃等，适用不同实验环境；

- 8、导流层内设置冷凝水自动收集装置，冷凝水自动排放到下水管道防止滴漏；

- 9、金属材质机械式设计操作面板，美观、大方，避免电阻触屏按钮因实验操作人员手上带有保护手套时无法操作产生意外；

- 10、模块化设计具有可扩展多功能接线盒使用航空接线标准所有接头为USB或485标准接头；

- 三、危险品柜   数量：2台

- 510mm*900mm*1860mm(深*宽*高)

- 1.净气型易燃品安全柜外壳全部采用1.2mm的冷轧钢板，柜屉底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。

- 2.易燃品毒害品储存柜内胆（上、下、左、右及隔板）全部采用实芯化板pp（聚丙烯树脂）板；内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气。柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。柜体底部设h=160mm黄沙挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔用于埋放金属钠、黄麟（白麟）等的易燃物品，柜底部装有四个Φ6mm的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动，前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。

- 3.柜中部有三层阶梯式的实芯理化板活动隔板或pp（聚丙烯树脂）板，下层的板外沿镶装有H48.5*W16.5（mm）pp护栏，护栏中间嵌有*示红，*示蓝，*示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个层板有无数一个导风口，使整个柜体达到换气通风的要求，阶梯高度50mm。

- 4.柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。

- 5.风机：位于柜体顶部的风机将实验室内空气抽入柜体内部产生负压

- 6.气体过滤：柜内储存的试剂所发挥的有害气体经过风机进入过滤模块，有毒有害气体分子被过滤器截留过滤，洁净气体返回室内。

- 7.高质量的空气净化功能：经过滤的洁净空气返回室内，不会危害人员健康。

- 8.净化实验室空气：24小时净化实验室内空气，提升实验室空气质量

- 9.岩棉：柜体应填充具有保温隔热作用的岩棉，岩棉应符合GB/T 11835-2007的要求，度150kg/m3，厚底：35mm）。

- 10.机械值：存储柜上安装的磁锁，机械密码锁等机械锁应符合GA/t73的要求。

- 11.特殊安全性要求：机械锁钥匙，电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。

- 四、标本冷藏柜  数量：8台

- 1、本产品适用于病理活检组织的接收和保存，设计要坚固耐用、安全无毒，	美观耐用。

- 2、柜体1200*800*2000整体材料采用1.0mm 304#不锈钢磨砂板，表面贴塑，内胆防腐处理，	具有坚固、美观，耐腐蚀等特点。

- 3、制冷采用进口压缩机制冷，柜内温度要可控制在0℃~10℃。

- 4、使用电源：220V/50HZ，功率1200W。

- 5、配中空玻璃门，防凝效果好，门体有加热功能，能防止冷凝水在门上凝固，	四周密封，能有效防止有害气体溢出。

- 6、风冷型制冷，换热效率高，制冷效果好，无结冰结霜现象。

- 7、配有数字电脑温度显示器，温控报警系统，柜内温度显示一目了然。

- 8、排风采用高效、低嗓优质抽风机，风速达到0.5m/s以上，噪音要低于20dba，	能彻底排出有害气体，关闭排风时风阀自动关闭,风量要求150m³/h。

- 9、中间隔层φ8mm的钢筋喷塑格网，随机配送10只专用耐腐塑料标本存放盒，承载强度大，方便标本存放。

- 10、拉手集中在中间，电器控制按钮安装设备上方，方便开关，配有开门自动照明系统。

- 五、脱水机通风柜（落地步入式）  数量：3台

- 1800mm*980mm*2350mm(长*宽*高)

- 1、前立柱使用136*200专用模具拉伸成型铝合金制作，型材壁厚＞2mm，带可拆装前多功能设备安装面板，拆卸面板不需要任何工具方便安装维护；立柱中间有足够空间用于水、电、气的管道及控制模块的安装；两侧外侧板为12.7mm高压热固树脂板经CNC加工成型，具有耐酸防腐耐高温功能；

- 2、移动门模块为专用模具成型铝合金边框使用模块化设计可根据需求选配单件或可左右移动的双件6mm夹胶玻璃，破裂不飞溅，配置450mm抬起限位，使视窗高度在操作人员的呼吸区以下，建立一个人员与柜体内有害物质的隔离区多方位保障实验操作人员安全；

- 3、使用新技术的无挡边传动轮设计防止同步带和同步轮的边框摩擦降低同步带寿命，并产生噪音增加门的升降重量，配合静音传动带，单门通风柜手动抬起力小于30N，双门通风柜手动抬起力小于50N;

- 4、传动机构配备自动锁止装置传动皮带断裂后，移动门不坠落，可停任意位置单门通风柜手动

- 5、新理念多路补风进气，避免人员走动紊流，结合空气学设计导流板防止柜内气体产生涡流。

- 6、所有插座为IP44防护等级确保通风柜体内潮湿环境下的用电安全；

- 7、模块化内胆设计，根据实验需求可选陶瓷、PP、理化板、玻璃等，适用不同实验环境；

- 8、导流层内设置冷凝水自动收集装置，冷凝水自动排放到下水管道防止滴漏；

- 9、金属材质机械式设计操作面板，美观、大方，避免电阻触屏按钮因实验操作人员手上带有保护手套时无法操作产生意外；

- 10、模块化设计具有可扩展多功能接线盒使用航空接线标准所有接头为USB或485标准接头；

- 六、高压热固树脂包埋通风柜  数量：6台

- 1500mm（长）*980mm（宽）*2350mm（高）

- 1、前立柱使用136*200专用模具拉伸成型铝合金制作，型材壁厚＞2mm，带可拆装前多功能设备安装面板，拆卸面板不需要任何工具方便安装维护；立柱中间有足够空间用于水、电、气的管道及控制模块的安装；两侧外侧板为12.7mm高压热固树脂板经CNC加工成型，具有耐酸防腐耐高温功能；

- 2、移动门模块为专用模具成型铝合金边框使用模块化设计可根据需求选配单件或可左右移动的双件6mm夹胶玻璃，破裂不飞溅，配置450mm抬起限位，使视窗高度在操作人员的呼吸区以下，建立一个人员与柜体内有害物质的隔离区多方位保障实验操作人员安全；

- 3、使用新技术的无挡边传动轮设计防止同步带和同步轮的边框摩擦降低同步带寿命，并产生噪音增加门的升降重量，配合静音传动带，单门通风柜手动抬起力小于30N，双门通风柜手动抬起力小于50N;

- 4、传动机构配备自动锁止装置传动皮带断裂后，移动门不坠落，可停任意位置单门通风柜手动

- 5、新理念多路补风进气，避免人员走动紊流，结合空气学设计导流板防止柜内气体产生涡流。

- 6、所有插座为IP44防护等级确保通风柜体内潮湿环境下的用电安全；

- 7、模块化内胆设计，根据实验需求可选陶瓷、PP、理化板、玻璃等，适用不同实验环境；

- 8、导流层内设置冷凝水自动收集装置，冷凝水自动排放到下水管道防止滴漏；

- 9、金属材质机械式设计操作面板，美观、大方，避免电阻触屏按钮因实验操作人员手上带有保护手套时无法操作产生意外；

- 10、模块化设计具有可扩展多功能接线盒使用航空接线标准所有接头为USB或485标准接头；

- 七、染色-封片通风柜  数量：2台

- 2400mm*980mm*2350mm(长*宽*高)

- 1、前立柱使用136*200专用模具拉伸成型铝合金制作，型材壁厚＞2mm，带可拆装前多功能设备安装面板，拆卸面板不需要任何工具方便安装维护；立柱中间有足够空间用于水、电、气的管道及控制模块的安装；两侧外侧板为12.7mm高压热固树脂板经CNC加工成型，具有耐酸防腐耐高温功能；

- 2、移动门模块为专用模具成型铝合金边框使用模块化设计可根据需求选配单件或可左右移动的双件6mm夹胶玻璃，破裂不飞溅，配置450mm抬起限位，使视窗高度在操作人员的呼吸区以下，建立一个人员与柜体内有害物质的隔离区多方位保障实验操作人员安全；

- 3、使用新技术的无挡边传动轮设计防止同步带和同步轮的边框摩擦降低同步带寿命，并产生噪音增加门的升降重量，配合静音传动带，单门通风柜手动抬起力小于30N，双门通风柜手动抬起力小于50N;

- 4、传动机构配备自动锁止装置传动皮带断裂后，移动门不坠落，可停任意位置单门通风柜手动

- 5、新理念多路补风进气，避免人员走动紊流，结合空气学设计导流板防止柜内气体产生涡流。

- 6、所有插座为IP44防护等级确保通风柜体内潮湿环境下的用电安全；

- 7、模块化内胆设计，根据实验需求可选陶瓷、PP、理化板、玻璃等，适用不同实验环境；

- 8、导流层内设置冷凝水自动收集装置，冷凝水自动排放到下水管道防止滴漏；

- 9、金属材质机械式设计操作面板，美观、大方，避免电阻触屏按钮因实验操作人员手上带有保护手套时无法操作产生意外；

- 10、模块化设计具有可扩展多功能接线盒使用航空接线标准所有接头为USB或485标准接头；

- 八、紧急喷淋洗眼器  数量：2套

1.  主体：304不锈钢，Ni含量大于8%，浮锈可擦

2.  涂层：高亮度环氧树脂

3.  冲淋装置：304不锈钢（可选PP材质），球阀开关

4.  洗眼装置：304不锈钢（可选PP材质）

5.  洗眼喷头：铜质加软性橡胶，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物（PP材质为尼龙）

6.  附件：壁式支架，不锈钢脚踏

性能参数

根据美国国家标准学会（American National Standards Institute）ANSI/ISEA Z358.1-2009标准和欧洲共同体（Conformité_Européenne）EN 15154:2006标准

1） 在标准水压下，15分钟内冲淋喷头流量可达到75.7升/分钟

2）在标准水压下，15分钟内洗眼喷头流量可达到6升/分钟

3） 冲淋开关能在1秒内开启

4）洗眼开关能在1秒内开启

5）洗眼喷头喷射水流的高度在100毫米至300毫米之间，从洗眼喷头中心至水流最高处

6）冲淋喷头至固定底座高度在2083毫米(82英寸)至2438毫米(96英寸)之间

7）洗眼喷头至固定底座高度在800毫米至1200毫米之间