用户需求书

说明：

1.供应商须对本项目所有采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2.《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此作出一一响应。任一项未响应或不满足要求的，将导致响应无效。

3.《用户需求书》中标注有“▲”号的条款为重要条款要求，如不满足将导致严重扣分，但不作为无效响应处理。

4.供应商在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果供应商只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。

- 一、项目概况

- 1、项目名称：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区呼叫系统采购项目

- 2、采购单位：中山大学孙逸仙纪念医院

- 3、项目地点：中山大学孙逸仙纪念医院花都院区（花都区镜湖大道11号）

- 4、项目服务期：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。合同签订后，供应商接到采购人订单通知后60天内完成采购货物的制作、供货、安装、调试和验收工作。

- 二、采购需求

1、采购范围：中山大学孙逸仙纪念医院计划在花都院区的核医学科及门诊区域采购呼叫系统，如下表所示，详见《附件2.招标工程量清单-花都院区呼叫系统安装项目》和《附件3.图纸-花都院区呼叫系统安装项目》：

（1）门诊：诊室分机131台，公共卫生间紧急按钮83个，医护主机20台。要求诊室分机可实现一键呼叫、双向对讲、分级报警等功能。

| 楼层 | 科室 | 诊室分机 | 公共卫生间 | 主机+分机+紧急按钮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负一楼 | 肿瘤放疗科 | 2 | 5 | 1套 |
| 一楼 | 门诊服务中心 |  | 7 | 1套 |
|  | 急诊科 |  | 8 | 1套 |
|  | 发热门诊+肠道门诊 | 4 | 1 | 1套 |
| 二楼 | 外科 | 19 | 7 | 1套 |
|  | 乳腺科 | 10 | 7 | 1套 |
| 三楼 | 中医 | 7 |  | 1套 |
|  | 内科 | 15 | 7 | 1套 |
|  | 内分泌内科 | 7 |  | 1套 |
|  | 超声科 |  | 7 | 1套 |
|  | 妇科 | 6 |  | 1套 |
| 四楼 | 神经科 | 7 | 7 | 1套 |
|  | 皮肤科 | 7 |  | 1套 |
|  | 儿科 | 8 | 4 | 1套 |
|  | 泌尿科 | 4 | 7 | 1套 |
|  | 内镜中心 | 6 | 2 | 1套 |
| 五楼 | 眼科 | 6 | 7 | 1套 |
|  | 耳鼻喉科 | 6 |  | 1套 |
|  | 口腔科 | 15 |  | 1套 |
| 七楼 | 康复科 | 2 | 7 | 1套 |
| 合计 |  | 131 | 83 | 20 |

- （2）核医学科：包含主机7台，分机25台，门禁分机4台，值班室分机1台，卫生间分机4台。（其中骨密度检查室，PET-CT机房,SPECT-CT机房控制室可分别实现单向接收和双向通话功能。注意检查室及监控室等设备运行区域呼叫机需带除噪功能）

| 编号 | 主机位置 | 主机+分机 | 分机位置 | 分机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET-CT（操作室） | 1套 | 1、PET-CT候诊室1/2 2、PET留观室 3、PET-CT机房 4、PET-CT机房门口 | 5 |
| 2 | SPECT（操作室） | 1套 | - SPECT候诊室 2、SPECT检查室 3、SPECT机房门口 4、运动负荷室 5、6间病房 | 10 |
| 3 | 注射室1/2 | 1套 | - 1、PET候诊室1/2 2、PET留观室 - 3、SPECT候诊室 | 4 |
| 4 | 技术办公室 | 1套 | 2间分装室 | 2 |
| 5 | 甲测室 | 1套 | 甲测室门口 | 1 |
| 6 | 骨密度控制室 | 1套 | 骨密度检查室 | 1 |
| 7 | 护士台 |  | 值班房 | 1 |
| 8 | 服务台（门禁） | 1套 | - 1、6个出入口 2、4个卫生间 | 10 |
|  |  | 7 |  | 34 |

- 2、在项目实施过程中，采购人可在预算范围内，根据实际情况需要调整需求数量、规格及款式等，供应商需无条件服从。

- 3、供应商必须采取严格措施确保作业人员安全，供应商须为作业人员提供安全保护措施及提供相应的防护设备设施，并为其购买人身意外保险。

★4、成交供应商作为相关货物安装、维护的安全负责人，对相关货物安装、维护工作安全负责。成交供应商须采取一切措施对相关货物安装、维护等进行安全管理，杜绝发生安全事故。因供应商的过错（包括故意和管理过失）发生施工、消防、用电等事故，由供应商承担一切责任，因非可归咎于采购人的原因而发生人身伤亡或财产损失事件的，采购人不承担任何责任。

- 5、供应商须保证本项目提供的货物服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。（提供有效的承诺函）

- 6、采购人不组织现场踏勘，供应商应对采购项目现场和周围环境进行考察。不管供应商是否考察过现场，均默认供应商的响应价格已综合考虑现场踏勘后了解的现场情况。勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

- 三、技术要求

- 1、技术规范要求

| 分类 | 产品名称 | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 智能通讯系统 | 主机 | 1.▲显示屏幕：分辨率≥1024*600，亮度≥350cd/㎡(Typ)。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 2.信息一览：支持显示分机一览表信息。 3.接收呼叫信息：支持接收到分机、卫生间分机的呼叫信息。 4.▲双向对讲：可接听分机呼叫，可进行通话。可挂断当前通话。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 5.未处理呼叫显示：支持患者一览界面展示系统未处理的呼叫信息 6.一键取消：支持清除系统中所有未处理呼叫信息 7.运行记录：具有线路检测、故障报警功能 8.菜单式功能设计，操作简单方便，可根据用户使用习惯设置分机号码显示方式 9.个性化铃音选择，音量无级可调 |
|  | 诊室分机 | 1.可呼叫系统主机及免提双向对讲，叫通指示，呼叫清除 2.固定式呼叫开关线 3.外部接口支持：集中供电口、外接门灯、外接声光警号、外接报警按钮。 4.面板要求不变色、耐侵蚀、易清理 5.可配手持呼叫器 6.广播级通话音质，放音逼真、清晰 7.采用在线编码方式，可任意设定号码 |
|  | 分机 | 1.床头分机待机界面可显示患者的住院信息、护理信息，手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制背光灯等，支持增援呼叫。 2.外部接口支持：集中供电口、外接门灯、外接声光警号、外接报警按钮。 3.面板要求不变色、耐侵蚀、易清理 4.广播级通话音质，放音逼真、清晰 5.采用在线编码方式，可任意设定号码 |
|  | 卫生间分机 | 1.超大紧急呼叫按钮设计以及防贴墙拉绳的设计,利于患者在紧急情况下的快速呼叫 2.呼叫时有明显的报警提示,系统在主机内提示,便于医护人员快速响应。 3.防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用 |
|  | 门禁分机 | 1.组网与供电 使用一根CAT6线连接主机，通过CAN协议进行数据通讯， 2.显示屏幕 ▲采用≥3.5英寸液晶屏，分辨率≥320×240，（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 3.声学要求 扬声器：8Ω1W，单声道，出音方式 前出音 4.材质与外观 采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持挂板安装。 5.时间显示：待机状态显示日期时间信息。 6.常开常闭时间段：支持根据实际需要设置门禁的常开常闭时间段，实现对门禁的分时段控制 7.密码、刷卡开锁：支持通过密码、刷卡实现对门禁的控制。 8.视频通话：按“呼叫”键可呼叫医护主机，同时医护主机端可査看到门禁分机端的视频信息，可进行双向通话。 9.医护主机开锁：医护主机端可根据需要控制门禁分机，进而实现对病区门禁的打开或关闭。 10.音量设置：支持对话筒音量、通话音量分别进行音量设置。 11.在线编号：设备可在线设置分机号码。 |
|  | 值班室分机 | 1.组网与供电 使用一根CAT6线连接主机，通过CAN协议进行数据通讯。 2.显示屏幕 ▲采用≥10英寸液晶屏，分辨率≥1280*800。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） 3.声学要求 扬声器：4Ω1.5W，单声道，出音方式前出音 4.材质与外观 采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患。支持挂板安装。 5.时间显示：待机状态显示日期时间信息。 6.接收呼叫信息：可接收到床头分机、门口分机、卫生间 分机、医护主机呼叫信息。 7.分机对讲：可接听床头分机、门口分机呼叫，并可进行通话、挂断操作。可通过床位号呼叫床头分机，进行通话。 8.主机对讲：可接听医护主机呼叫，并可进行通话、挂断操作。可按呼叫键直接呼叫医护主机，进行通话。 9.未处理提醒：可显示未处理的床头分机呼叫信息。 10.呼叫清除：对正在呼叫的信息，可按“取消”键对呼叫信息进行清除。 14.在线编号：设备可在线设置分机号码。 15.支持对未处理呼叫进行回拨. |

2、安装调试要求

2.1供应商负责呼叫系统的运输、安装及调试，安装人员需具备相关经验和技能，安装过程应符合国家及行业相关标准。

2.2安装过程中产生的垃圾由供应商负责清理运走，保持采购人环境整洁。

2.3按照采购人指定的位置安装，供应商在安装过程中，应采取足够防护措施，保证采购人设施、设备完好无缺，并不得干扰和影响采购人正常工作。

★2.4供应商须安排有1年以上安装经验的施工人员负责合同项下产品的安装。必须保证安装到位调试合格且可正常交付使用。

2.5供应商在安装货物时必须严格遵守采购人的内部管理制度。

3、质量标准

呼叫系统需符合国家现行的相关质量标准，并提供产品质量检测报告。

在正常使用情况下，呼叫系统的质保期为2年，质保期内出现质量问题，供应商应免费维修或更换。

- 四、验收要求

1、供应商应保证所提供的货物是全新、未使用过的，完全符合国家相关质量标准，其质量、规格及技术特征不低于采购文件要求，并应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

2、货物验收由采购人组织，按合同、经采购人确认的成交供应商提供的厂家货物技术标准说明进行验收。同时，双方派出专人对数量、规格尺寸进行现场确认。

★3、采购人在货物进场、安装或验收过程中发现产品的品种和质量与采购人确认的不符，供应商应在接到通知的48小时内进行免费更换，并按合格产品总价格的两倍赔偿采购人。

4、采购人可委托第三方检测机构进行货物检测，如检测合格，费用由采购人承担。如经检测不合格的，检测费用由供应商承担，采购人可拒收货物，待供应商整改完成再委托第三方进行检测合格后，采购人才予以验收确认，但因此引起的所有费用由供应商承担。

5、供应商应保证提供给采购人的货物是通过出厂检测合格，如采购人有需求，供应商应配合提供相关检测报告（含原材料和成品）。

五、质量保修期及售后要求

★1、本项目货物质保期为2年，满2年并通过质保期验收的方为质保期满。在售后质保期结束前1个月内，成交供应商须免费对货物进行一次全面的维护与保养。

2、质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退，成交供应商负责上门退换，并承担因此而产生的一切费用。

3、在质保期内，货物出现问题的，成交供应商应在接到采购人通知后8小时内解决问题，如需更换或送修的，须在48小时内解决问题。

4、供应商应在响应文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

★六、履约保证金

1、成交供应商需向采购人缴纳合同金额3%（大写：人民币***）的履约保证金。服务期满或双方协商解除合同后，采购人将无息退还履约保证金给成交供应商。成交供应商在合同签署15天内不缴纳履约保证金视为放弃此次服务协议，成交供应商将承担所有责任后果。

采购人账号名称：中山大学孙逸仙纪念医院

账号：3602000509000704422

开户行：广州市工商银行第二支行

2、如提交履约保函，须确保履约保函有效期覆盖本项目合同履行全过程（含项目验收完成进入质量保证期后成交供应商应当按照合同及其附件完成的各项义务）。

3、如在合同执行期间因成交供应商违约导致履约保证金部分扣除的，成交供应商需在5个工作日内将扣除的履约保证金补齐。因成交供应商原因导致提前终止合同时，采购人有权不退回履约保证金给成交供应商。

4、在成交供应商完成合同约定的所有事项，包括任何保证义务后90日内，一次性无息退还履约保证金。

七、报价要求

- 1、本项目为综合单价包干按实结算项目，工程量按经验收合格的实际采购量结算：供应商报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格表现。即包括但不限于对货物进行深化设计、设计变更、货物供应、备品备件、税金、运至合同指定地点的运输费、装卸费、仓储、保险费、安装调试、保管、验收费、售后服务、技术服务（包括技术资料、图纸的提供、质保期保障等）、安全文明施工费等全部费用及相关税费。

2、供应商少报漏报的内容，均已包含在总价内，成交供应商不得以任何的形式向采购人索要追加任何的费用，采购人不再另行支付其他费用。

3、供应商需对本项目的全部内容进行报价。

- ★八、支付方式

1、综合单价包干、工程量按实结算。

2、货物全部安装完毕经采购人验收合格，成交供应商提供完整的结算资料后，待采购人结算审核完毕且满足支付条件后的30天内支付该批货物结算价的100%。如服务过程中发现有不达标情况，采购方可拒绝验收通过。

3、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。