用户需求书

说明：
· 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
· 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

	序号
	详细需求描述

	设备数据采集模块

	1
	★支持医院现有不同品牌的监护仪、呼吸机、输注泵（仅泵站）设备的数据采集

	2
	▲支持医院现有不同品牌的麻醉机设备的数据采集

	3
	支持医院现有IABP、CRRT、ECMO、血气、脑电设备的数据采集

	4
	设备数据采集模块硬件支持接入医院IEEE 802.3标准有线网络

	5
	▲设备数据采集模块硬件支持兼容IEEE 802.11 a/b/g/n标准，2.4/5GHz无线频段

	6
	要求设备数据采集模块无线平均输出功率≤20dBm

	7
	要求支持常用无线安全类型：OPEN、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA2-EAP

	8
	要求支持无线企业级加密包含EAP_MsChapV2、EAP-TLS、EAP- TTLS及证书的导入

	9
	▲要求设备数据采集模块硬件支持外部标准网口类型设备的接入

	10
	▲要求设备数据采集模块硬件支持外部多类型的串口类型设备的接入

	11
	★要求提供设备档案管理功能，记录接入设备的基本信息、位置、数据采集状态等

	12
	支持设备的分类过滤查询功能，按设备类型、科室、数据采集状态等

	13
	支持实时采集设备的临床监测数据（如心率、血压、血氧，含波形等）

	14
	支持实时采集设备的运行状态数据（如开关机、故障报警、故障代码等）

	15
	▲要求设备数据采集模块满足1.5米跌落试验要求

	16
	要求支持Type C USB口供电，供电输入要求5V±5%，≤500mA

	17
	要求支持通过指示灯标识设备的供电状态和工作状态

	18
	▲要求设备数据采集模块支持医用清洁消毒，支持清洁消毒种类不少于15种

	数据库模块

	19
	▲支持使用数据库（如Oracle、MongoDB）存储实时采集的设备完整参数和波形数据

	20
	支持对存储的患者数据进行自定义标注

	21
	▲支持手动选择所需的患者及数据类型进行导出操作，至少支持CSV格式

	22
	支持对不同科室执行不同的患者数据存储策略，包括对所需存储的波形类别，趋势分辨率等进行自定义设置

	23
	当存储空间已满时，支持以先进先出的方式删除老数据，存储新数据

	24
	当存储空间已满时，支持保留老数据，不再存储新数据，并提醒用户存储空间已满

	数据应用与交互

	25
	★支持医疗设备采集数据参数和波形的复原显示功能

	26
	支持通过电脑端浏览器实时集中监护多床位多设备数据

	27
	支持电脑端集中监护工作站全屏显示功能

	28
	支持电脑端集中监护工作站单屏幕≥64床，支持滚动查看不同床位数据

	29
	支持手动接收或设置自动接收需要集中监护的目标床位

	30
	支持集中监护显示的参数和波形的自定义

	31
	支持通过移动端APP访问实时设备参数及波形数

	32
	支持获取设备实时参数报警信息并通过移动端APP接收与推送

	33
	支持实时报警信息的多级推送机制（如护士、护理组长、医生等）

	34
	支持获取的多类型设备的数据，自定义预警规则并推送异常预警信息

	35
	支持设备数据以趋势表的形式进行回顾查看，最小分辨率达到秒级

	科室设备数据管理模块

	36
	要求支持通过科室内的中央站或工作站对至少64床病人集中管理

	37
	★要求科室内中央站或工作站可以控制监护仪接收/解除/转移病人、启动/停止NIBP测量和控制监护仪报警暂停/复位

	38
	要求中央站或工作站支持实时观察功能及病人数据回顾

	39
	▲要求中央站或工作站支持接入输注泵、呼吸机信息的显示

	40
	▲要求中央站或工作站支持接入床旁超声产品的超声检查图片、视频及报告

	41
	要求中央站/工作站可以显示监护仪的报警信息，报警需满足YY0709标准

	信息系统接口模块

	42
	▲提供标准的Web Service，视图等接口形式与医院信息系统对接

	43
	支持IHE HL7、DICOM等医疗行业标准协议

	44
	支持与医院设备管理系统对接，实现设备状态与运维数据的交互共享

	45
	支持与医院HIS等系统对接获取患者信息，实现患者信息同步至设备端

	46
	支持与医院护理系统、重症系统等对接，实现设备数据到信息系统的自动采集记录

	47
	支持与医院CDR等对接，实现设备数据到医院数据平台的分发存储

	用户权限管理模块

	48
	支持通过平台手动或批量导入系统用户

	49
	支持对本地用户进行重置密码和解除登录锁定的操作

	50
	支持对本地用户进行分组管理

	51
	支持通过平台手动或批量导入科室信息

	52
	支持对接医院AD或LDAP获取医院用户信息并选择需要导入的系统用户

	53
	支持为不同的用户或用户组分配不同的应用访问权限

	系统安全模块

	54
	提供安全审计功能，记录所有用户操作日志，日志保存时间不少于3个月

	55
	支持数据加密传输（如SSL/TLS 1.2及以上），确保数据传输过程中不被窃取或篡改

	56
	支持导入用户证书进行数据访问和传输的安全保护

	硬件配置

	57
	CPU：16核；内存：16GB；硬盘48T （单监护4-5年存储）



