用户需求书

说明：

- 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

- 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

| 序号 | 详细需求描述 |
| --- | --- |
| 设备数据采集模块 |  |
| 1 | ★支持医院现有不同品牌的监护仪、呼吸机、输注泵（仅泵站）设备的数据采集 |
| 2 | ▲支持医院现有不同品牌的麻醉机设备的数据采集 |
| 3 | 支持医院现有IABP、CRRT、ECMO、血气、脑电设备的数据采集 |
| 4 | 设备数据采集模块硬件支持接入医院IEEE 802.3标准有线网络 |
| 5 | ▲设备数据采集模块硬件支持兼容IEEE 802.11 a/b/g/n标准，2.4/5GHz无线频段 |
| 6 | 要求设备数据采集模块无线平均输出功率≤20dBm |
| 7 | 要求支持常用无线安全类型：OPEN、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA2-EAP |
| 8 | 要求支持无线企业级加密包含EAP_MsChapV2、EAP-TLS、EAP- TTLS及证书的导入 |
| 9 | ▲要求设备数据采集模块硬件支持外部标准网口类型设备的接入 |
| 10 | ▲要求设备数据采集模块硬件支持外部多类型的串口类型设备的接入 |
| 11 | ★要求提供设备档案管理功能，记录接入设备的基本信息、位置、数据采集状态等 |
| 12 | 支持设备的分类过滤查询功能，按设备类型、科室、数据采集状态等 |
| 13 | 支持实时采集设备的临床监测数据（如心率、血压、血氧，含波形等） |
| 14 | 支持实时采集设备的运行状态数据（如开关机、故障报警、故障代码等） |
| 15 | ▲要求设备数据采集模块满足1.5米跌落试验要求 |
| 16 | 要求支持Type C USB口供电，供电输入要求5V±5%，≤500mA |
| 17 | 要求支持通过指示灯标识设备的供电状态和工作状态 |
| 18 | ▲要求设备数据采集模块支持医用清洁消毒，支持清洁消毒种类不少于15种 |
| 数据库模块 |  |
| 19 | ▲支持使用数据库（如Oracle、MongoDB）存储实时采集的设备完整参数和波形数据 |
| 20 | 支持对存储的患者数据进行自定义标注 |
| 21 | ▲支持手动选择所需的患者及数据类型进行导出操作，至少支持CSV格式 |
| 22 | 支持对不同科室执行不同的患者数据存储策略，包括对所需存储的波形类别，趋势分辨率等进行自定义设置 |
| 23 | 当存储空间已满时，支持以先进先出的方式删除老数据，存储新数据 |
| 24 | 当存储空间已满时，支持保留老数据，不再存储新数据，并提醒用户存储空间已满 |
| 数据应用与交互 |  |
| 25 | ★支持医疗设备采集数据参数和波形的复原显示功能 |
| 26 | 支持通过电脑端浏览器实时集中监护多床位多设备数据 |
| 27 | 支持电脑端集中监护工作站全屏显示功能 |
| 28 | 支持电脑端集中监护工作站单屏幕≥64床，支持滚动查看不同床位数据 |
| 29 | 支持手动接收或设置自动接收需要集中监护的目标床位 |
| 30 | 支持集中监护显示的参数和波形的自定义 |
| 31 | 支持通过移动端APP访问实时设备参数及波形数 |
| 32 | 支持获取设备实时参数报警信息并通过移动端APP接收与推送 |
| 33 | 支持实时报警信息的多级推送机制（如护士、护理组长、医生等） |
| 34 | 支持获取的多类型设备的数据，自定义预警规则并推送异常预警信息 |
| 35 | 支持设备数据以趋势表的形式进行回顾查看，最小分辨率达到秒级 |
| 科室设备数据管理模块 |  |
| 36 | 要求支持通过科室内的中央站或工作站对至少64床病人集中管理 |
| 37 | ★要求科室内中央站或工作站可以控制监护仪接收/解除/转移病人、启动/停止NIBP测量和控制监护仪报警暂停/复位 |
| 38 | 要求中央站或工作站支持实时观察功能及病人数据回顾 |
| 39 | ▲要求中央站或工作站支持接入输注泵、呼吸机信息的显示 |
| 40 | ▲要求中央站或工作站支持接入床旁超声产品的超声检查图片、视频及报告 |
| 41 | 要求中央站/工作站可以显示监护仪的报警信息，报警需满足YY0709标准 |
| 信息系统接口模块 |  |
| 42 | ▲提供标准的Web Service，视图等接口形式与医院信息系统对接 |
| 43 | 支持IHE HL7、DICOM等医疗行业标准协议 |
| 44 | 支持与医院设备管理系统对接，实现设备状态与运维数据的交互共享 |
| 45 | 支持与医院HIS等系统对接获取患者信息，实现患者信息同步至设备端 |
| 46 | 支持与医院护理系统、重症系统等对接，实现设备数据到信息系统的自动采集记录 |
| 47 | 支持与医院CDR等对接，实现设备数据到医院数据平台的分发存储 |
| 用户权限管理模块 |  |
| 48 | 支持通过平台手动或批量导入系统用户 |
| 49 | 支持对本地用户进行重置密码和解除登录锁定的操作 |
| 50 | 支持对本地用户进行分组管理 |
| 51 | 支持通过平台手动或批量导入科室信息 |
| 52 | 支持对接医院AD或LDAP获取医院用户信息并选择需要导入的系统用户 |
| 53 | 支持为不同的用户或用户组分配不同的应用访问权限 |
| 系统安全模块 |  |
| 54 | 提供安全审计功能，记录所有用户操作日志，日志保存时间不少于3个月 |
| 55 | 支持数据加密传输（如SSL/TLS 1.2及以上），确保数据传输过程中不被窃取或篡改 |
| 56 | 支持导入用户证书进行数据访问和传输的安全保护 |
| 硬件配置 |  |
| 57 | CPU：16核；内存：16GB；硬盘48T （单监护4-5年存储） |